附录A

测量不确定度评定记录
 SHAPE \* MERGEFORMAT 




检验项目：
DN100缠绕管内径检测的不确定度评定报告 

使用的测量设备

	测量设备
	测量范围
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	确认状态

	游标卡尺
	（0~150）mm
	±0.02mm
	检定/校准合格、符合计量要求


数学模型

Y=X
式中：Y 为被测物体的尺寸；
X 为游标卡尺显示值。
四、不确定度评定

1、标准不确定度A类评定（uA）

在重复性条件下，对同一样品进行10次测量，其实测值如下：

（单位：mm）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	实 测值
	99.92
	99.94
	99.92
	99.98
	99.96
	99.92
	99.92
	99.92
	99.92
	99.98


平均值 
[image: image2.wmf]X

=   
[image: image3.wmf]n

1



 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT [image: image4.wmf]å

=

n

x

i

1

X

 

=（X1+ X2+ X3+ X4+ X5+ X6+ X7+ X8+ X9+ X10）/10

=   99.938mm
[image: image5.wmf]»

99.94mm

单次测量实验室标准偏差 :

        s(xi)=｛
[image: image6.wmf]å

=

n

x

1

(xi-
[image: image7.wmf]x

)2/(n－1)｝1/2=  0.077 mm

  A 类标准不确定度uA:( 取上述平均值99.94mm作为被测值的估计值，则n取10)
  uA=s(
[image: image8.wmf]x

)=s(xi)/
[image: image9.wmf]n

= 0.024 mm
 2、标准不确定度B类评定（uB）
 根据游标卡尺说明书得uB
       由  ∆允=±0.02mm    均匀分布k=[image: image10.png]


 得
uB=a/k=0.02/[image: image12.png]


=0.011 mm

 3、合成标准不确定度（uc）的评定

     uc=（uA2 +uB 2）1/2=（0.0242+0.0122）1/2 ≈0.027mm

 4、扩展不确定度（U）的评定

     取k=2    U=k uc =2× 0.027 = 0.05mm  [image: image13.jpg]



第 2 页 共 2 页

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

