编号： 0725-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 武汉福昌瑞达管业有限公司 | 不符合报告编号： | （01） |
| 受审核部门: 生产车间 陪同人员:彭军 | | | |
| 不符合事实描述：  查生产车间一台编号为：A171102 （0～300）kg用于产品过程控制的电子台秤，未纳入《测量设备台账》中管理。不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款 测量设备  不符合认证审核准则条款号： 不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款 测量设备  不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ；  审核员(签名)f3ad6f22ea16eadfd96beb286da0e43 陪同人员(签名)561e1a8ced8a213693ec3c1664a6d09  企业部门代表（签名）561e1a8ced8a213693ec3c1664a6d09  日期:2021年07月13日 | | | |
| 纠正措施:  1、将编号为：A171102 （0～300）kg台秤纳入测量设备台账中管理；   1. 对在用测量设备重新进行梳理，防止此类现象的发生；   企业部门代表签名: 561e1a8ced8a213693ec3c1664a6d09 审核员签名:f3ad6f22ea16eadfd96beb286da0e43 | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已完成整改，验证有效，同意关闭。  审核组代表签名: f3ad6f22ea16eadfd96beb286da0e43 日期：2021年07月13日 | | | |

可另附页