项目编号：0726-2021

审核员现场审核记录

企业名称:靖江市强林石油钻采设备制造有限公司                                              审核员：                                    审核日期： 2021年7月14日下午 -15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量 职能 | 查：质检部负责测量管理体系的策划、建立、运行和持续改进，组建测量管理体系网络，对计量工作实行归口管理。 询问管理部、生产技术部、质检部相关工作人员基本清楚自己的工作职责。 | 质检部 生产 技术部 管理部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 通过询问质检部、生产技术部、管理部的相关人员，确定企业了解并满足顾客的计量要求，提供了满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等，无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质检部 生产 技术部 管理部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量 目标 | 查：企业编制的《测量管理体系管理手册》中制定了测量管理体系管理方针及6项质量目标；已分解至各部门，半年统计一次，今年上半年完成情况较好。 | 质检部 生产 技术部 管理部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 查：编号为抽-002-1下固定式过桥抽油泵装配图，客户为长庆油田分公司机械制造总厂，计量单位使用正确，有受控标识。 查：编号为TL-34-329的后盖装配图，客户为通力液压科技（南通）有限公司，计量单位使用正确，有受控标识。 抽查：编号为1473250024 平衡轴装配图，客户为江苏汤臣汽车零部件有限公司北京分公司，计量单位使用正确，有受控标识。 | 质检部 生产 技术部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 查：企业识别12在使用的测量软件，均已确认。 | 质检部 生产 技术部 （生产车间） | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《测量记录管理程序》，规定质检部负责记录实施的监督检查；各部门负责记录的准确性，对产生的记录收集、整理和保存，记录保存期限为长期。 抽查：《热处理产品质量抽检登记本》检验员：尹福宝，审核张庆，检验日期：2021年6月14日。 抽查：编号为1473250024 平衡轴，零件号2918011-DW600的《产品检验记录》，记录信息量齐全：有规范尺寸、实际尺寸、检验员签名、检验日期，检验结论，满足记录要求。 | 质检部 生产技术部 （生产车间） | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量 设备 6.3.2环境 | 企业编制了《测量设备管理程序》；《测量环境管理程序》；抽查《测量设备管理管理台账》，共有28台件测量设备，分为A、B、C类管理，均送至靖江市产品质量综合检验检测中心检定、校准。企业建立了测量设备计量确认明细表，有计量确认合格标识，企业未建立最高标准装置。环境满足要求。 | 质检部 生产 技术部 （生产 车间） | 否 |
| 8 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，对纳入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备测量过程进行了识别，企业提供了《测量过程和控制一览表》，按照控制规范中规定的频次进行了监视。 企业共识别15个测量过程，分为重要测量过程和一般测量过程管理，其中3个重要测量过程。 抽查：重要测量过程下接头调质处理硬度测量过程，编制了测量过程控制规范，测量过程在受控状态下进行。 | 质检部 生产 技术部 （生产车间） | 否 |
| 9 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 查：企业建立了《量值溯源管理程序》文件，确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准。 查：生产现场使用的出厂编号JG313144，（0-300）mm的带表游标卡尺未送检溯源。 | 质检部 生产 技术部 （生产 车间） | 01 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查：企业编制了《测量满意度管理程序》，查：《内部满意度调查表统计》，《顾客满意度分析汇总表》，2021年管理部共发出10张内部满意度调查表，收回10张，满意度97%，符合要求。 目前企业没有收到投诉。 | 管理部 质检部 | 否 |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格控制管理程序》，质检部负责不合格测量过程、不合格测量设备控制的归口管理，并组织重大不合格的评审工作，以及不合格的标识、记录、隔离处理。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。 | 质检部 生产 技术部 （生产 车间） | 否 |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了《持续改进管理程序》，规定了质检部责审核测量改进活动计划，监督检查各部门日常测量改进活动。质检部组织对不合格和潜在不合格的原因分析、制定相应的纠正和预防措施、跟踪和验证纠正预防措施的执行、评审纠正预防措施的实施效果。 | 质检部 生产 技术部 （生产 车间） | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制 要求 | 企业规定了质检部负责法定计量单位的应用考核和监督检查，负责法定计量单位的宣贯和培训。 企业的强制检定测量设备一只，是编号19023751，0-1.6MPa，1.6级的压力表在有效期内使用。 查《计量确认和测量过程汇总一览表》、《测量设备管理管理台账》、《产品检测记录表》等记录单，计量单位的使用，符合法定计量要求；企业无定量包装。 | 质检部 生产 技术部 （生产车间） 管理部 （采购、销售） | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167- 2006 | 企业主要耗能为电，2020年7月至2021年6月共能耗折合标准煤12.3吨，不是重点耗能企业。 | 生产 技术部 | 否 |
| 15 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 因企业规模较小，当地环保部门不进行检测检查，企业在生产过程中噪声较小、机械加工过程中无废气、废水产生，安全、环境管理满足要求。 | 生产 技术部 | 否 |