项目编号：0121-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：南京宁源智能仪表有限公司

审核员：                                                       审核日期：2021,8,28

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2020年6月以来，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 综合办公室 技术研发部 生产部 销售部 |  |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标与质量方针一致。 企业建立了《计量目标管理控制程序》 查综合办公室《2021年目标分解表》，2021年6月5日进行了目标完成情况统计，各部门均完成目标。 | 综合办公室 技术研发部 生产部 销售部 |  |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业建立了《管理评审控制程序》文件， 企业于2021年4月26日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理秦序文主持，由管理者代表刘伯实汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门 | 综合办公室 技术研发部 生产部 销售部 |  |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。技术研发部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，企业测量设备由江苏中宁计量科学科技有限公司等进行溯源。技术研发部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 综合办公室 技术研发部 生产部 销售部 |  |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 根据《计量标识管理程序》要求， 编号：052108水表检定装置，A类测量设备，经江苏中宁计量科学科技有限公司2021.6.18校准，设备上已粘贴确认合格标签。 编号：JC0 10716 千分尺，B类测量设备，经2021.6.18校准校准，设备上已粘贴确认合格标签。 查，编号 217613 电子天平， B类测量设备，经2021.6.18校准校准，设备上已粘贴确认合格标签。 符合标准和公司文件要求。 查《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有19台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。 公司对测量环境无特殊要求。 抽查，编号为JK601217，深度游标卡尺；经2021.6.18校准。 编号为1001200303，质量法水表检定装置，经2021.6.18校准。 编号为9200041370，橡胶硬度计经2021.6.18校准。 见《测量设备溯源抽查表 》。 | 综合办公室 技术研发部 生产部 销售部 |  |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查《测量设备计量确认一览表》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了测量设备计量确认记录。 关键测量过程导出计量要求并进行了验证。查：水表耐压强度试验测量过程导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见计量要求导出和计量验证记录表。 查：《计量确认记录》， 编号HY74859 压力表，校准日期：2021.6.18，确认时间：2021.6.25； 编号217613电子天平，校准日期：2021.6.18，确认时间：2021.6.25； 确认记录满足要求。 | 综合办公室 技术研发部 生产部 销售部 |  |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、生产、检测、包装等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 查《测量过程及控制一览表》：抽油杆直径测量过程等过程识别出14个测量过程，2021年未增高控过程,抽查,水表耐压强度试验测量过程过程规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 综合办公室 技术研发部 生产部 销售部 |  |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查，水表耐压强度试验过程不确定度评定。 | 综合办公室 技术研发部 生产部 销售部 |  |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 2020年全年及2021年至今未发生顾客投诉、申诉；企业顾客满意度测评满意率98%。 | 综合办公室 技术研发部 生产部 销售部 |  |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年4月12日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表刘伯实为组长，成员：刘伯实、许军红、葛珣。对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于4月20日完成整改。 | 综合办公室 技术研发部 生产部 销售部 |  |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 综合办公室 技术研发部 生产部 销售部 |  |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年外审开出了一项不符合项报告：“2021年4月12日公司进行了测量管理体系内审，查有内审员许军红、葛珣未见经培训记录。不符合GB/T19022-2003标准6.1.2的要求。”企业对不符合组织了纠正，组织相关人员进行标准培训，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 2021年内审开出不符合于4月20日完成整改。 | 综合办公室 技术研发部 生产部 销售部 |  |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求 | 综合办公室 技术研发部 生产部 销售部 |  |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业无强检计量器具,无定量包装产品。 | 综合办公室 技术研发部 生产部 销售部 |  |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位 | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电等，2020年消耗26吨标煤,不是重点用能单位 | 综合办公室 技术研发部 生产部 销售部 |  |
| 15 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。 | 综合办公室 技术研发部 生产部 销售部 |  |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： 用于企业形象广告宣传： | 综合办公室 技术研发部 生产部 销售部 |  |