[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0731-2021
审核员现场审核记录

企业名称:江苏中通管业有限公司

审核员：   [image: image2.png]


                审核日期：2021、07、19
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问质检部部门领导陈盼盼，生技部部门领导孙金星、供销部吴丹、办公室杜青及相关测量人员程昭霞（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）是否清楚自己的工作职责。
	质检部

生技部（车间）
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质检部、生技部（车间）已组织识别企业云舟牌给水用聚乙烯（PE）管材的顾客的测量要求、法律法规要求；建立了《测量过程控制一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。

质检部、生技部（车间）在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	质检部

生技部（车间）
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查

	5.3质量目标
	质检部、生技部（车间）有公司制定的质量目标，管理评价考核方式，查编号为JSZT/ZD-72-0709的江苏中通管业有限公司计量工作质量目标完成情况统计表。经查2021年上半年质量目标完成情况良好。 
	质检部

生技部（车间）
	否

	4
	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1.2能力和培训
	查质检部、生技部（车间）编号为：JL-JSZT-MS-0406 年计量管理工作计划  ；编号为JL-JSZT-MS-0402 的计量人员培训计划 。培训计划、考核评价记录齐全，完整，符合要求。抽查陈盼盼、程昭霞等测量人员（原材料检验人员、产品出厂检验等测量人员）的资质，都经过培训合格，持证上岗。
	质检部

生技部（车间）
	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查：质检部、生技部（车间）执行的产品标准：GBT13663.2-2018给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分：管材；GBT 13663.3-2018 给水用聚乙烯(PE)管道系统 第3部分：管件；GBT32439-2015给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道(3)等三项中华人民共和国国家标准，现场都是现行适用有效版本。

查生产工艺文件：抽编号为JSZT/ZD-72-0701的云舟牌给水用聚乙烯（PE）管材生产工艺及流程见图；编号：JSZD/ZD-72-0703HDPE管材生产指导书

查检验规程：编号为JSZT/ZD-83-0801熔体流动速率测定仪简化检验流程；文件受控得当，属于现行有效版本，计量单位书写正确。

	质检部

生技部（车间）
	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	抽查：质检部关键测量过程记录：记录1：2021年7月15日编号为JL-JSZT-MS-0206的检测记录，依据：GB/T2828.1-2012，产品PE原材料、保存期限为3年；检验项目分为：1、水分，2、溶质3、灰分等能够满足要求。

记录2：2021年4月19日编号为JL-JSZT-MS-0204记录，依据：GB/T2828.1-2012；产品钢丝网骨架管、；保存期限3年；检验规格DN160/PN1.6：检验项目分为：A、壁厚B、角度C、钢丝根数D、钢丝直径E、爆破F、静液压G、压力值H、芯管原材料I、外层原材料等。能够满足要求。

	质检部

生技部（车间）

采购部
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查编号为JL-JSZT-MS-0709的《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。测量设备和计量器具共19台套；审核中发现生技部现场使用的一台TCS-300型电子台秤未能提供检定/校准证书,不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012：2003标准中7.3.2相关规定要求。企业没有监视设备标准物质。企业采用人工对测量设备进行管理，符合要求。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送深圳检定校准。

查1、查编号为2021101287301的熔体速率仪；制造厂承德世鹏有限公司；器具编号：TT01-01；型号/规格XNR-400B;2021年01月28日校准合格，校准报告出具单位：和平机械电子集团公司（无锡）检测中心。

2、查编号为2021101287301的电子拉力试验机；制造厂：承德市世鹏检测设备有限公司；器具编号：FM01-01；型号/规格：XLO-20KN型;2021年01月28日校准合格。校准报告出具单位：和平机械电子集团公司（无锡）检测中心。检定合格现场标识、台账信息和证书一致。现场和实验室环境条件基本满足要求。

3、编号为HK1878210512的熔体流动速率仪；制造厂：承德市世鹏检测设备有限公司；器具编号：1383；型号/规格：XNR-400B;2021年05月12日校准合格，校准报告出具单位：深圳华科计量检测技术有限公司。现场发现该设备加贴的计量确认标识不规范，没有填写设备编号,不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012：2003标准中6.2.4相关规定要求。

	质检部

生技部（车间）


	否

次 要
不符合（01） 

次 要
不符合（02） 

	8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业无测量软件，所以未建立《测量软件管理程序》。
	质检部

生技部（车间）
	否

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	查：DN110管材壁厚的测量过程，要求已经识别；测量设备游标卡尺（0-150mm）已经校准，校准单位：深圳华科计量检测技术有限公司。验证能够满足要求。此过程属于关键测量过程，计量要求导出及验证方法正确，测量设备能够满足测量过程预期使用要求。验证符合要求，详见附件《计量要求导出及验证记录表》。


	质检部

生技部（车间）
	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业把DN110管材壁厚的测量过程定为关键测量过程。编制了测量过程控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，质检部按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。
	质检部

生技部（车间）
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？


	7.3.1测量不确定度
	抽查了DN110管材壁厚关键测量过程不确定度评定方法，正确。见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。
	质检部

生技部（车间）
	否

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	公司在测量管理体系内审工作中，发现1个不符合项。质检部及时组织制定预防纠正措施，并进行限期整改工作，纠正措施已完成，内审中发现的不符合项已关闭。
经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。公司目前未发现不合格测量过程。
	质检部

生技部（车间）
	否

	13
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	公司制定了《预防措施控制程序》、《纠正措施控制程序》。企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。
	质检部

生技部（车间）
	否

	14
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	企业规定了19台件测量设备,列入台账管理，随机抽查5台件，溯源管理较好。企业未有强检测量设备。企业无定量包装。计量器具无生产许可。
	质检部

生技部（车间）
	否


 1 / 4

