编号：0172-2019

 测量设备溯源抽查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司 | 审核员 |  |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 品质部 | 外径千分尺 | W17032301 | （0～25）mm | ±4μm | 量块（5.12～100）mm 4等 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2019.2.22 | √ |
| 品质部 | 游标卡尺 | 9-1107040 | （0～1000）mm | ±0.07mm | 量块（3等） | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2019.2.22 | √ |
| 品质部 | 电子计重秤 | 022512 | （0～30）kg | ±5g | 标准砝码（1kg～20kg）20个（M1） | 广东中准检测有限公司 | 2019.10.24 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 17070826 | （0～1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置（-0.1～60）MPA 0.4级 | 慈溪市质量技术监督检验检测服务中心 | 2019.10.22 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 18021373 | （0～1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置（-0.1～60）MPA 0.4级 | 慈溪市质量技术监督检验检测服务中心 | 2019.10.22 | √ |
| 仓库 | 电子汽车衡 | 201503004 | SCS-30t | Ⅲ | (1mg～150t)M1等级 | 慈溪市质量技术监督检验检测服务中心 | 2019.10.18 | √ |
| 技术部 | 托盘抗压试验机 | 1708733KZ | PN-CT50KE-PC | 1.0级 | 标准测力仪（SQE/DD-1/50kN）0.3级 | 广东银河计量检测有限公司 | 2019.3.23 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：审核综合意見：查：企业未建计量标准，测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 7份测量设备检定/校准证书，溯源符合标准要求 |
| 审核日期： 2019 年 11 月 11 日~ 11 月 12 日审核员签字： 部门代表签字: |