[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：00172-2019
现场审核记录

企业名称：宁波喜悦智行科技股份有限公司   
审核员：     林兵                           审核日期：2019年11月11日~11月12日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问品管部、生产部、销售部等相关人员基本清楚本部门计量职能，生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。
	品质部（工艺）生产部、生产车间、销售部
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	企业计量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，每月通过计量目标实施情况评审表统计各部门质量目标的实现情况。
	品质部（工艺）生产部、生产车间、销售部
	否

	3
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查：Q/XY  G07001-2019《测量管理体系手册》、《计量文件控制程序》等18类程序文件，且经批准，文件系统齐全，现行有效且已受控。


	品质部（工艺）生产部、生产车间
	否

	4
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2
软件
	企业编制的Q/XY  G07001-2019《测量管理体系手册》中，规定了测量软件的管理由品质部负责。目前无测量软件。
	品质部（工艺）生产部、生产车间
	否

	5
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ 
	6.2.3记录
	企业编制了Q/XY G07002-2019《记录控制程序》。

查：BG-SB-03设备验收单；记录编号BG/XY-A16-2019关键测量过程一览表等，记录清楚无涂改。现场使用文件中计量单位正确，有受控标识，符合要求。
	品质部（工艺）生产部、生产车间
	否

	6
	是否有计量确认状态标识？

	6.2.4标识
	查生产车间测量设备均处于有效的合格状态，并有计量确认合规标识。

查品质部（0~1000）mm 量程的游标卡尺，未见计量确认合格标识。不符合要求。

经查该台设备有校准证书，且在建议有效期内。
	品质部（工艺）生产部、生产车间
	不符合01

	7
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.3.1测量设备
	公司编制了Q/XY G07002-05-2019《测量设备控制程序》、中规定了对测量设备的管理的要求，企业规定了原材料及外购件、外协件进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，品质管理部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》及《强制/重点测量设备周期计量确认计划》，按计量确认计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有62台件。测量设备按A、B、C类分类管理。企业的测量设备均处于有效的合格状态，并有计量确认状态标识。
抽查:编号JOY-173，17073723压力表（0~1.6MPa），检定日期2019年10月22日，有效期至2020年4月21日；证书编号：RD06-191022063;
编号JOY-173,RW-WPTH-045高低温试验箱，校准日期：2019年10月22日，建议下次校准日期2020年10月21日；编号JOY-077，14101321电子磅称，校准日期2019年3月23日； 
现场在用的测量设备的计量确认合格标识完好，台账信息和证书一致，满足要求。
	品质部
 
	否


	8
	使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
	6.3.2环境
	企业的测量设备对使用环境无特殊要求，满足要求。
	品质部
	否

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量
确认

8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制了Q/XY G07002-06-2019《测量设备计量确认管理程序》,建立了《测量设备管理目录》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了《测量设备周期确认计划表》和检定/校准证书（全部设备检定或校准）。

关键测量过程导出计量要求并进行了验证。查周转箱重量测量、产品尺寸(500-1000mm量程)测量过程计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。
	生产部

品质部
	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制了Q/XY G07002-11-2019《测量过程设计和实现管理程序》，对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总分类，共识别7个关键测量过程，覆盖了产品的生产过程，企业对成品测试过程导出计量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程检查表》和《关键测量过程一览表》。
	生产部

品质部
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业编制的Q/XY G07002-12-2019《测量不确定管理控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查了厚度测试过程、周转箱重量测量、板材进货重量测量、产品尺寸(三个尺寸量程)测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	品质部
	否

	12
	测量设备的溯源方式？
	7.3.2溯源性
	测量设备的溯源方式符合标准要求。详见《关键测量过程量值溯源表》
	品质部
	否

	13
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	销售部采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客进行满意度调查，满意度符合公司指标要求。内部顾客由品质部《内部顾客满意度调查表》方式进行调查。
	品质部、销售部

	否

	14
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3.2不合格测量过程 

8.3.3不合格测量设备
	企业编制了Q/XY G07002-14-2019《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程和不合格测量设备，进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。
	生产部
品质部
	否

	15
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业编制了Q/XY G07002-17-2019《纠正和预防措施管理程序》，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。
	生产部
品质部
	否

	16
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167-
2006
	企业主要耗能为电、水；按2918年度耗水量约8054吨，年耗电约1053.9万度，不是重点耗能企业。
	人事行政部、设备部
	否

	17
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业能源计量器具为供电公司、供水公司提供的总表。能源器具较少，未编制能源计量器具台账。企业由供电局总表进行能源数据采集。
	人事行政部、设备部
	否

	18
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	查：企业配备一级电能表33块，1.0级；水表一只2.0级，满足标准要求。
	人事行政部、设备部
	否

	19
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	企业为非重点能耗单位，主要耗能由供电公司和供水公司提供的总表进行计量。
	人事行政部、设备部
	否

	20
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业的能源计量数据由供电公司进行采集，企业对数据汇总后进行分析与考核。
	人事行政部、设备部
	否


 4 / 4

