受理编号：0755-2021

审核员现场审核记录

企业名称：佛山市华博润材料科技有限公司           审核员：    邓伟麒          审核日期：  2021年7月21-22日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 公司由品管部组织相关部门对计量要求进行导出。 公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 已按JJG596-2012的产品要求及工艺要求由品管部组织相关部门进行了计量要求导出。现场查看A型邵氏硬度计的出厂示值误差检测过程，已配备了符合要求数字式邵氏硬度计检定装置，设备检定合格，满足计量要求，测量过程受控。 | 生产部 | 不列入 |
|  | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 | 公司产品检验标准依据文件经过查新，为现行有效版本。 | 生产部 | 不列入 |
|  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ 查测量软件清单及软件确认记录. | 6.2.2 软件 | 公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。对于软件识别和软件如何进行测试/确认形成规定。 该部门暂无计量软件，本条款不适用 | 生产部 | 不列入 |
|  | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？ 使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ 有无测量记录的保存期限？ | 6.2.3 记录 | 有记录清单，有记录保存期限规定，有记录编号，现场设备保养记录表，保存期限为3年记录符合要求。 | 生产部 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 测量设备是否与其他设备清楚地区分？ 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识控制程序》。研发部水分测定仪（型号KL-DHS-50，出厂编号20180305）,B类测量设备，已由广州高铁计量检测股份有限公司校准。设备上已粘贴检定合格标识。已进行了计量确认。 | 生产部 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？是否包括标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？ 用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？ 是否按程序接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备？ 现场抽查1~2测量设备的有关信息，核对是否一致。 | 6.3.1 测量设备 | 公司已形成《测量设备管理程序》。 各部门负责建立测量设备台账。公司没有标准物质。 生产部的测量环境均无特殊要求。测量设备在受控的条件下使用。查研发部A型邵氏硬度计（编号06338），设备经广州高铁计量检测股份有限公司校准，已粘贴标识，校准日期2021年7月14日，处于有效校准状态，已纳入台账管理。 上述测量设备帐物一致。 | 生产部 | 不列入 |
|  | 是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。 | 6.4外部供方 | 采购部已制定文件《计量外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定。 采购部将检定/校准/检验机构服务计量合格供方资格管理。已经对外部供方进行管理，包括广州高铁计量检测股份有限公司。抽查广州高铁计量检测股份有限公司供方评价情况，已纳入计量外部供方，已经收集相关方的资质。 2020年暂无测量设备新购。 | 采购部 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 已经制定《计量确认控制程序》。 测量设备已经对照计量要求，填写计量确认记录。 查生产部水份测试仪（编号：20180305）《计量确认记录表》，填写符合要求。 | 生产部 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔是否得到评审? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 计量确认间隔的制定和调整方法已经在《计量确认控制程序》。 已按测量设备ABC分类进行确认。 | 生产部 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 生产部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 每一个测量过程的规范是否完整？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？ 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 测量过程记录是否得到妥善保管? 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 已制定《测量过程控制程序》 公司生产部暂无关键测量过程，现场查看测量过程的实际操作，在受控条件下实现。测量过程记录已得到妥善保管。现场抽查生产部《首件检验记录表》符合文件要求。 | 生产部 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 已形成《测量不确定度评定程序》由品管部组织相关部门进行不确定度评定。 生产部暂未开展不确定度评定。 | 生产部 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 公司的所有的测量设备均送外检定或校准，以进行溯源。 具体见测量设备溯源抽查表。 | 生产部 | 不列入 |
|  | 是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？ | 8.2.2 顾客满意 | 销售部已开展外部部顾客满意度调查,可提供《计量顾客满意度测评表》，汇总评分93分。 销售部已经收集外部顾客满意度调查，2020年没有发现计量方面投诉 | 销售部 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量过程？ 如有，是否按规定处理？ 查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.2 不合格测量过程 | 公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。 根据3个关键测量过程的过程监视记录，关键测量过程没有出现失控。 | 生产部 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。 暂无不合格测量设备 | 生产部 | 不列入 |