**测量设备溯源抽查表**

编号：0143-2020-2021

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏瑞恩电气股份有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 品质部 | 绝缘电阻测量仪 | W8315383（ER02-02) | KEW3125A | 0.5级 | 绝缘电阻表检定仪±0.2% | 海安市综合检验检测中心 | 2021.05.13 | √ |
| 品质部 | 直流电阻测试仪 | 1190902 | JYR(10C) | 0.2级 | 直流标准电阻0.01级 | 海安市综合检验检测中心 | 2021.05.13 | √ |
| 品质部 | 接地电阻测试仪 | ER03-01 | CJ2520S | 5级 | 接地导通电阻测试仪检定装置0.5级 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.05.13 | √ |
| 品质部 | 红外测温仪 | 2371270 | AS700 | ±2% | 黑体辐射源U=0.5℃ k=2 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.05.13 | √ |
| 生产部 | 丙烷压力表 | 1612402 | Y-60（0~2.5）MPa | 2.5级 | 精密压力表标准装置0.25级 | 海安市综合检验检测中心 | 2021.07.14 | √ |
| 品质部 | 工频无局部放电试验变压器 | 160133 | YDTW-300KVA/300KV | AC：5级DC：5级 | 数字高压表AC：1.0级，DC：0.5级 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.05.13 | √ |
| 品质部 | 游标卡尺 | 2-368556 | （0~150）mm | ±0.02mm | 卡尺量具检定装置5等 | 海安市综合检验检测中心 | 2021.05.11 | √ |
| 品质部 | 绝缘油微水测量仪 | 201609WS2109 | PS-KF106C | 0.1级 | 卡尔费休法水分分析标准物质1.003mg/g*U*=0.003mg/g (*k*=2) | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.05.13 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托海安市综合检验检测中心、上海捷祥测控技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2021 年08月02 日~ 08月02 日 审核员签字： 袁菊电子签名 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。