项目编号：0117-2019-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏瑞邦农化股份有限公司

审核员：                     审核日期： 2021年 09 月10日 ~  09 月 10 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为9890120858的气相色谱仪，由南通市计量检定测试所2020.09.21校准，符合使用要求。 查出厂编号为DE43608206的液相色谱仪，由南通计量检定测试所2020.09.21校准，符合使用要求。 查见编号SHP1002526139可见分光光度计，由南通计量检定测试所2020.09.21校准，符合使用要求。 现场标识、台账信息和证书一致。实验室环境条件满足要求。 公司还提供了RBNH/MR-09-08(A)标准物质一览表,都在有效期内。 提供了RBNH/MR-06-01(A)测量软件管理台帐一份。 查见产品10%吡嘧磺隆可湿性粉剂的检验报告单，检验依据GB22170-2008《吡嘧磺隆可湿性粉剂》标准，其中一检验项目为细度测量，用到44μm标准筛未送检溯源，不符合7.3.2溯源性要求。 | 品质部 生产部 | 不符合01 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 提供了合格供方清单，上面缺少服务供应商南通市计量检定测试所名单，已与工作人员冒雨露沟通过给加上。 | 品质部 | 无 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查见：67个测量过程，15个关键测量过程，18个重要测量过程，34一般测量过程。 要求已识别，测量设备已检定，验证满足要求。 查1个关键测量过程，质量分数测量过程，查关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 生产部 品质部 | 无 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 企业没有新增关键测量过程，查见1份《质量分数测量过程控制规范》，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 品质部 | 无 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了关键测量过程《质量分数不确定度》评定，方法正确。祥见附件《测量不确定度评定报告》。 | 品质部 | 无 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 提供了2020年度第三方顾客满意度调查报告，顾客满意度得分为93.2分，同时也提供了根据产品97%嗪草酮原药、75%嗪草酮水份散粒剂、嗪草酮悬浮剂顾客满意度调查表，对产品质量都很满意。 | 销售部 | 无 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电、水、蒸汽，年度能耗折合3602吨标煤，属于高能耗企业，不是重点耗能企业。 | 安环部 | 无 |