项目编号：0705-2021

审核员现场审核记录

企业名称:西安西电高压套管有限公司

审核员：  于养奇                         审核日期： 2021.7.27---7.28

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问生产中心主任刘宜宾、生产中心主管雷永成，计量管理员张玉清楚自己的工作职责。 | 生产中心 生产车间 试验站 | 不列入 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 该企业已组织识别顾客的测量要求、法律法规要求。建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 生产中心 生产车间 试验站 采购部 | 不列入 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 部门有分解的公司制定的质量目标，质量目标公司有9项，分解后进行考核。管理评价考核方式 | 生产中心 生产车间 试验站 采购部 | 不列入 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查2021年培训计划，测量方面共有4次、检查考核评价记录3份（2121.6.3，2021.4.24，2021.4.13）检查考试试卷20份抽查6名产品出厂检验的资质。企业考核合格后颁发的 | 生产中心 生产车间 试验站 采购部 综合办公室 | 不列入 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查部门执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件全部受控。现行有效，计量单位书写正确。企业产品主要执行标准为XD/XI). TG-JL-2401-20I5《套管用瓷件技术条件》XD/XD.TG-J 1-2403-2010《油纸电容式套管用取油阀技术条件》XD/XD.TG-JL-2406-2010《油纸电容套管用圆玻璃油表技术条件（含分体 式油表）》等 | 生产中心 生产车间 试验站 | 不列入 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：部门关键测量过程记录：记录1：2021年7月09日编号为21071143套管高压实验出厂检验记录，依据：GB/T4109-2008交流电压高于1000 V的绝缘套管、设备信息完整、保存期限6年。信息量满足要求。记录2：2021年7月18日编号为21071007y绝缘由溶解气体分析记录，依据：GB/T17623-2017绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法、设备信息完整、保存期限6年。信息量满足要求。 | 生产中心 生产车间 试验站 | 不列入 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.1.1 计量确认总则 7.3.2 溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备标准物质。企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送陕西省计量科学院，航天计量测试研究所，深圳天溯计量检测有限公司和甘肃电器科学研究所检定校准。 查编号为G160108通用温升测试装置2021.3.11日校准。 查出厂编号为170305的局部放电检测仪2021.3.11校准， 查WLE-300微机控制卧式拉力试验机2021年3月9日检定合格。 现场标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。（每个部门可抽2-4）台件测量设备，祥见《测量设备溯源抽查表》。 在生产中心检查时发现，使用的编号为2的麦氏真空表的校准结果没有进行验证，不符合GB/T19022-2003 标准7.1.1条款的要求。 | 生产中心 生产车间 试验站 | 列入 01 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。已识别冲击电压发生器控制软件，电液伺服电磁弯钮试验机测量软件，查企业提供了冲击电压发生器控制软件等软件验证和确认记录。 | 生产中心 生产车间 试验站 | 不列入 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对《1100kV套管真空干燥温度控制测量》测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 生产中心 生产车间 试验站 | 不列入 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了《1100kV套管真空干燥温度控制测量》不确定评定，等12项关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 生产中心 生产车间 试验站 | 不列入 |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 生产中心 生产车间 试验站 | 不列入 |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 生产中心 生产车间 试验站 | 不列入 |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用情况 强制检定器具12台，包括安全防护，贸易结算。 | 生产中心 生产车间 试验站 | 不列入 |