编    号：0015-2018-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__牡丹江市井田石油钻采配件有限公司__

审核员：__  审核日期： 2021年12月23日 上午至2021年12月23日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况有效，在测量管理方面更加严格。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 生产技术部已组织识别企业原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。符合要求。 一年来无顾客投诉、纠纷、处理等状况。企业组织机构无变更，产品无增加。 | 管理层、 生产技术部、供销部 |  |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 现场抽查，证书编号：1153206压力表，校准日期2021.12.3，计量确认周期12个月，编号2167型号(100-125)的外径千分尺检定日期2021.7.21，计量确认周期12个月；均处于有效计量确认状态，使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。公司所有测量设备均溯源到大庆油田计量检定测试所检定/校准。符合要求。 生产技术部在用的编号5587规格为0-150mm的游标卡尺校准日期2021.4.14。未粘贴计量确认标识。不符合GB/T19022-2003标准6.2.4条款“---应清楚地标识测量管理体系中所有的测量设备和技术程序，可以单独或集中地标识。应有设备计量确认状态的标识。”的规定要求。 6.2.4条款 标识 | 管理层/ 生产技术部（车间）； 办公室 供销部 | 次要不符合01 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的5项质量目标，生产技术部已对公司总的质量目标进行了统计，2021年1-11月质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未分解。 | 管理层/ 生产技术部（车间）； 办公室 供销部 | 否 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 生产技术部提供关键控制过程“封隔器外径尺寸测量”等参数描述正确，符合要求。测量过程中使用的游标卡尺。计量确认周期12个月，经过大庆油田计量检定测试所校准，粘贴的计量确认合格标识，信息量齐全，符合标准要求 | 管理层/ 生产技术部（车间）； 办公室 供销部 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7.2.1 总则 | 企业未增加新的关键测量过程。抽查了关键测量过程：“封隔器外径尺寸测量过程；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。 | 生产技术部（车间）； 办公室 供销部 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 已对关键控制过程“封隔器外径尺寸”进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 生产技术部（车间）； 办公室 供销部 | 否 |
| 7 | 是否对进行顾客满意度调查？ | 8.2.2 顾客满意 | 查外部客户满意度调查记录：查企业提供5张外部顾客满意度调查表，满意度97.3%，符合要求。 | 生产技术部（车间）； 办公室 供销部 |  |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《封隔器外径尺寸测量》显示:2021年5月到2021年10月对关键控制过程“封隔器外径尺寸测量”过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 生产技术部（车间）； 办公室 供销部 | 否 |
| 9 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2021年12月6日组织了公司测量管理体系内审，内审分二个组，对公司3个部门进行了全要素的审核，企业内审共开出了1个不符合项，已按期整改。测量体系的审核结果和体系的所有更改。符合规定要求.企业于2021年12月15日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司经理栾德民主持并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 管理层/ 生产技术部（车间）； 办公室 供销部 |  |
| 10 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对上年度监督审核过程中发现的不符合项在审核时已完成整改符合要求，同意关闭一个不符合项。符合要求。 | 生产技术部（车间）； 办公室 供销部 | 否 |
| 11 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业无强制检定计量器具，测量设备均纳入测量设备台账管理，并经过检定校准符合要求。企业生产的产品不属于定量包装产品。 | 生产技术部（车间）； 办公室 供销部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为水、电；查企业2021年1月至2021年12月，能耗总量2.45吨标煤。不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 办公室 | 否 |
| 13 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 销售部建立和评价测量设备合格供方名录。供销部负责对提供服务外部供方进行仪器设备选择、确认评价。企业测量设备委托有资质机构检定校准。符合要求。 | 供销部 | 否 |
|  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业建立的JT/CLCX19-2019《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施，满足标准要求。 查2021年1月外审开出了一项不符合项报告：查生产车间在用的出厂编号为3760、型号为（0-200）的游标卡尺没有纳入测量没有纳入测量设备台账中管理。企业对不符合采取了纠正措施，对游标卡尺纳入测量设备台账中，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认公司上次审核中确定的1个不符合项所采取的纠正措施正确，验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 管理者 代表 生产技术部 | 否 |