受理编号：0073-2019-2021

审核员现场审核记录

受审核组织名称：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司   审核员：      龚璇        审核日期：  2021年7月27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 | 审核部门 |  |  | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 |  | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 技术开发部依据产品特性和顾客要求编制企业标准，质量管理部质量部已依企业、行业等标准进行了计量要求导出。 计量要求按顾客要求，产品要求及法律法规要求进行了导出，导出结果基本正确。 | 质量管理部 |  |  | 不列入 |
|  | 是否确定计量职能？查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？ | 5.1 计量职能 |  | 已确定公司计量职能与组织架构，组织架构计量职能涵盖了技术职能和行政职能 | 管理层/管理者代表 |  |  | 不列入 |
|  | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 |  | 已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。本年度目前无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 | 管理层/管理者代表 |  |  | 不列入 |
|  | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | 5.3 质量目标 |  | 已制定本部门质量目标 ，目标可测量，查阅本审核年度内统计数据已达成质量目标。 | 质量管理部 人力行政部 |  |  | 不列入 |
|  | 是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 5.4管理评审 |  | 已于2021年7月20日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。 管理评审输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 能提供评审计划、资料及报告。 | 管理层/管理者代表 |  |  | 不列入 |
|  | 人员能力是否满足要求？ 是否制定了培训计划并执行？ 有无培训记录及有效性评价 | 6.1人力资源 |  | 现在查阅了2021年度培训计划及培训记录，已按计划执行。查阅污染源在线气相色谱仪产品知识培训，有培训记录及有效性引评价，符合要求。 | 人力行政部 |  |  |  |
|  | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 |  | 现行有效版本B/0版，从2020 年5月26日开始正式实施。主要是进行了公司组织架构调整。现场确认，调整后的组织架构不影响公司测量管理体系整体运行。 | 质量管理部 人力行政部 |  |  | 不列入 |
|  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ | 6.2.2 软件 |  | 本部门暂无测量软件 | 质量管理部 |  |  | 不列入 |
|  | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ | 6.2.3 记录 |  | 现场查质量管理部IQC检验报告，物料名称连接件，检验日期2021年6月15日，记录有标识，已妥善保管。符合要求 | 质量管理部 |  |  | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？是否包括标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？ 现场抽查1~2测量设备的有关信息，核对是否一致。 | 6.3.1 测量设备 6.2.4 标识 7.1.1（计量 确认）总则 7.1.2 计量 确认间隔 7．1.4 计量 确认过程记 录 8.3.3 不合 格测量设备 | 公司已形成《测量设备管理程序》和《计量确认控制程序》对测量设备的管理、标准物质管理和计量确认及不合格形成规定。公司统一已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。 计量确认间隔的制定和调整方法已经在《计量确认程序》。计量确认间隔已得到评审，暂未进行调整。 抽查公司测量设备计量确认情况。抽查测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，符合要求。 查电子天平、酸度计、高度规、容量瓶和水质综合分析仪等多台设备，与测量设备台账一致。抽查的测量设备已经识别对应计量要求，测量设备检定合格即确认合格。通过《测量设备台账》对测量设备的计量确认间隔进行表述，符合文件规定。 暂无不合格测量设备，暂无新购测量设备。 |  |  | 质量管理部 | 不列入 |  |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？ | 6.3.2 环境 | 计量要求导出记录中对测量环境进行了充分的识别，现在有环境监视记录，记录了温度，湿度及大气压等。现场查看记录，环境均在要求范围内。 |  |  | 质量管理部 | 不列入 |  |
|  | 是否制定对外部供方进行选择评价再评价的文件？ 并按文件进行外部供方管理？ 是否制定《合格外部供方名单》？有无对合格供方进行选择与评价？ | 6.4外部供方 |  | 深圳市质量计量检测研究院为公司的主要外部供方，为公司提供产校准/检定服务，已进行供方评价。 | 质量管理部 |  |  |  |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? | 7.1.3设备调整控制 |  | 本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 质量管理部 |  |  | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? | 7.2 测量过程 |  | 已制定《测量过程控制程序》 测量过程已进行分类管理 本部门暂无关键测量过程，公司关键测量过程已要求进行管理，具体见《测量过程控制检查表》及测量过程核查记录。 | 质量管理部 |  |  | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 |  | 已形成《测量不确定度评定程序》，公司的关键测量过程，已开展不确定度评定工作 。具体见不确定度原始记录。 | 质量管理部 |  |  | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯 源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源 性 |  | 公司通过内外部校准/检定对公司 测量设备进行溯源。抽查公司的操作规程，作业指导书及记录，单位书写规范。 | 质量管理部 |  |  | 不列入 |
|  | 是否利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性？ | 8.2.1 （审核和监视）总则 |  | 已形成《测量管理体系内部审核控制程序》、《计量满意度测评程序》《测量管理体系监视程序》，分别就体系监视、分析改进等要求形成规定。 | 管理层/管理者代表 |  |  | 不列入 |
|  | 是否对内外部的顾客满意情况进行调查？结果能否满足公司要求？ | 8.2.2顾客满意 |  | 公司已于2021年7月按计划进行了内部满意度调查，调查结果表明已达到公司要求。 年度外部满意度调查结果显示顾客对公司质量及测量满意，本年度公司没有收到有关检测结果方面的投诉与抱怨。 | 质量管理部 人力行政部 |  |  | 不列入 |
|  | 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？ 查内审的有关记录 | 8.2.3 测量管理体系审核 |  | 公司已制定内审计划并于2021 年6月15日按计划实施。 内审共发现1项轻微不符合 。内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告。 不符合项已整改完成。 | 质量管理部 |  |  | 不列入 |
|  | 是否制定测量管理体系监 视计划？ 是否按计划对测量管理体 系进行监视？ | 8.2.4 测量 管理体系监 视 |  | 提供了2021年体系监视计划及报告并按计划进行体系监督。 | 质量管理部 |  |  | 列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程 |  | 查阅《计量不合格控制管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。质量管理部的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 质量管理部 |  |  | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 |  | 公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。 暂无不合格测量设备。 | 质量管理部 |  |  | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 |  | 公司已编制《测量管理体系改进程序》。 本部门暂未采取纠正和预防措施。 | 质量管理部 |  |  | 不列入 |
|  | 检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 | GB17167－2006 |  | 该公司消耗的能源包括水、电，2020年全年总能耗33吨标准煤。已经配备了计量用电能表、水表，由供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计。 | 公司 |  |  | 不列入 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？ | 计量法制要求 |  | 法定计量单位使用情况较好 要求强制检定的测量设备已进行强制检定，公司无定量包装要求。 | 公司 |  |  | 不列入 |