项目编号：0768-20212X

审核员现场审核记录

企业名称：徐州中联水泥有限公司

审核员：郭力                                  审核日期： 2021.7.22-24

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问物资供应部、安全环保办、技术装备部部门领导、兼职计量员及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）清楚自己的工作职责。 | 物资供应部 安全环保办 技术装备部 | 否 |
|  | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生产品质部、熟料车间、矿石车间、水泥车间已组织识别企业生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求、法律法规要求；建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面暂无有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 物资供应部 安全环保办 技术装备部 | 否 |
|  | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每月由生产品质部统计考核，均能达标。 | 物资供应部 安全环保办 技术装备部 | 否 |
|  | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 企业制定了《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。编制了测量人员情况一览表。人力资源部制定各类人员能力要求，体系相关人员120人，计量人员46人。抽查了企业制定的2021年员工培训计划表，按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，有考试记录并进行评价。满足目标要求。 抽查了化验室人员持证情况：由江苏省建协会发证：李高永，证书编号：JG13118/18539，赵婧：证书编号：JT13120/18551。 抽查了测量管理体系内审资料，参加内审的3名内审员：刘铁、祖晓阳、王爱丽都进行内部审核，未能提供内审员证书。 | 物资供应部 安全环保办 技术装备部 | 01 |
|  | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系《测量管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。 查企业产品执行标准为T/CBMF 17-2017水泥生产企业质量管理规程、GB/T21372-2008硅酸盐水泥熟料、GB175-2007通用硅酸盐水泥、GB/T29422-2012水泥化学分析废液的处理方法、GB/T208-2014水泥密度测定方法、GB/T5762-2012建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法、GB/T12957-2005用于水泥混合材的工业废渣活性试验方法、GB∕T 9774-2020水泥包装袋、GB/T5484-2012石膏化学分析方法、GB/T7563-2000水泥回转窑用煤技术方法等，《测量管理手册》、《测量设备使用维护、和环境管理程序》等，文件已受控，有受控标识。符合要求。 | 物资供应部 安全环保办 技术装备部 | 否 |
|  | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》。 查：《出厂水泥P.C42.5检测报告》，编号：C214080，检测项目包含：LOSS、CL-、MgO、SO3、细度、稠度(%)、安定性、比表面积、凝结时间h:m：初凝终凝、流动度、3天强度MPa：抗折抗压、上月28天强度MPa：抗折抗压等项目，检测结果均为合格。检测人员：田清丽、杨勇、刘小唤。 查《出厂商品熟料船运TK检测报告》，编号：TK21227，检测项目包含：LOSS、CL-、MgO、SO3、细度、稠度(%)、安定性、比表面积、凝结时间h:m：初凝终凝、流动度、3天强度MPa：抗折抗压、上月28天强度MPa：抗折抗压等项目，结论均为合格。记录清晰、齐全、完整。质量记录电子版保存长久保存。符合标准要求。 | 物资供应部 安全环保办 技术装备部 | 否 |
|  | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》包括监视设备标准物质。企业采用中央监控中心对测量设备进行管理，先进高效。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送徐州市质量技术监督综合检验检测中心定校准。 查编号为Q00599-6EX的电子汽车衡2021.5.14日检定合格；查出厂编号为XC-04-19（北）的旋转式包装机2021.6.28检定合格；编号为Y01155135的压力表2020.11.2日检定合格；编号为193的水泥电动抗折试验机2020.11.2日检定合格；编号为1109的微机控制电液式水泥压力试验机2020.11.2日检定合格；现场标识、台账信息和证书一致。实验室环境条件满足要求。 祥见《测量设备溯源抽查表》 | 物资供应部 安全环保办 技术装备部 | 否 |
|  | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。企业暂无测量软件。 | 物资供应部 安全环保办 技术装备部 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 采购部提供了《合格供方名录》，主要外部供方有兖州煤业股份有限公司、徐州华润电力有限公司、徐州智鸿物流有限公司、徐州欣丰多电力燃料有限公司、山东晟航志业经贸有限公司、徐州华隆电力燃料有限公司、徐州巨鑫翔电力燃料有限公司、徐州全诺商贸有限公司、徐州众皆宏电力燃料有限公司、浙江舟山众吕能源有限公司、徐州九连峰工贸有限公司等，查供应商评价，均满足要求。 | 物资供应部 安全环保办 技术装备部 | 否 |
|  | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 物资供应部 安全环保办 技术装备部 | 否 |
|  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对水泥定量包装重量控制测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 物资供应部 安全环保办 技术装备部 | 否 |
|  | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 物资供应部采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 物资供应部 安全环保办 技术装备部 | 否 |
|  | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了水泥定量包装重量控制度测量过程等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 物资供应部 安全环保办 技术装备部 | 否 |
|  | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 物资供应部 安全环保办 技术装备部 | 否 |
|  | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 物资供应部 安全环保办 技术装备部 | 否 |
|  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、蒸汽、煤、柴油等，2020年消耗58.39万吨标煤,是重点用能单位. | 物资供应部 安全环保办 技术装备部 | 否 |
|  | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了能源网络图， 查进出用能单位应配10台（件），实配10台（件）；进出主要次级用能单位应配19 台（件），实配 19 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配27台（件），实配 27台（件）；配备的各级能源计量器具的准确度等级满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 物资供应部 安全环保办 技术装备部 | 否 |
|  | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查企业配备进公司电能表0.5S级，满足要求。 | 技术装备部 | 否 |
|  | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查入厂0.5S级电能表，供电局所有，有检定标识 | 技术装备部 | 否 |
|  | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求 | 技术装备部 | 否 |