项目编号：0774-2021

审核员现场审核记录

企业名称:贵州国塑科技管业有限责任公司

审核员：                               审核日期：2021年7月27日-7月28日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 分别询问技术部、生产部、采购部、仓储部、营销部的领导，基本清楚本单位计量职责。 已在公司体系文件中明确规定了最高管理、计量职能部门的职能，技术部、生产部、采购部、仓储部、营销部负责测量管理体系的具体管理实施。 | 技术部、生产部、采购部、仓储部、营销部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 已组织识别企业的顾客的原材料进厂检测、生产过程控制、安全、能源、产品质量、环境检测测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 | 技术部、生产部、采购部、仓储部、营销部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司规定了6项计量目标。分别是：a) 测量设备配备率100%； b) 因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年； c) 计量确认完成及正确率100%; d) 测量过程失控发现不超过24小时； e）内外部顾客满意度85%以上； f) 培训计划执行率100%。 质量目标与计量方针一致，质量目标全部由质检部进行了分解并下达至各部门，每月定期检查统计汇总指标完成情况并上报给公司运营综合部。 抽查技术部、生产部、采购部、仓储部、营销部，查看2021年4、5月计量目标质量统计数据，均完成计划目标。 | 技术部、生产部、采购部、仓储部、营销部 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？ 人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定了《人力资源管理程序》有工作程序流程图，有组织架构图。 企业规定了测量体系中所有人员职责，计量人员培训档案由人力资源部统一管理。 查企业体系覆盖人员65人，1名专职计量人员，经人力资源部培训，有培训计划、学习签到记录、考试试卷、综合考评，考评合格发上岗资格证上岗。 - 查《培训证书》，此证书证明 岑万标 于2020年7月30日至8月3日参加了贵州省材料产业技术研究院分析测试中心组织的塑料管材件常规性能测试培训课程，经现场考核成绩合格；发证日期：2020年8月14日；发证机构：贵州省材料产业技术研究院分析测试中心。 - 2、查《培训证书》，此证书证明 郭玉梅 于2020年7月30日至8月3日参加了贵州省材料产业技术研究院分析测试中心组织的塑料管材件常规性能测试培训课程，经现场考核成绩合格；发证日期：2020年8月14日；发证机构：贵州省材料产业技术研究院分析测试中心。 3、查《安全生产培训证书》，姓名：韩银军；从业类别：安全生产管理人员，单位类型：工矿商贸企业，培训记录：合格，培训时间：2021年7月6日至7月7日，培训机构：安顺市虹山安全技术培训中心。 | 技术部、生产部、采购部、仓储部、营销部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的一体化管理手册和程序文件覆盖标准要素，企业通用要素在程序文件中覆盖，编制了测量专业程序文件《测量设备管理程序》、《测量过程管理程序》、《计量确认管理程序》《测量不确定度与溯源性管理程序》《软件管理程序》能够满足标准和企业管理要求。 查企业产品执行GB/T13663.2-2018给水用聚乙烯（PE）管道系统、GB15558.1-2015燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统、GB/T 18742.2-2017 冷热水用聚丙烯管道系统、CJ/T189-2007钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件、Q/GSGY 0610-2019改性高强度聚氯乙烯(MCMP)雨污排水管等国标、行标、企标。 | 技术部、生产部、采购部、仓储部、营销部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录管理程序》， 规定了记录的控制要求,对不同记录规定了保存期限。 1、抽查《材料领用单》，出库单号：LL02202107001400，出库日期：2021-07-03，出库类别：材料领用，领用的材料有材料编码、材料名称、规格、单位、数量、金额等信息齐全，制单人、仓管、领用人均有签字确认，符合要求。 2、查《原材料采购入库单》，入库单号：0000029366，入库日期：2021-06-09，供货单位：重庆建初化工产品有限公司，其中包括存货编码、存货名称、规格型号、数量等信息，制单人、仓管、核对人、采购部审核人均有签字确认。 3、查：《高压料检测报告》，报告编号：2021055000902206；检测项目：拉伸强度、拉伸应变、弯曲强度、弯曲模量、吸收功、冲击强度；测结论：合格；检验员：岑万标；报告日期：2021年4月8日。 4、查：《产品检验报告》，报告编号：202107006号；批次号：20217012；产品名称：PE电力管；检验依据标准：GB/T5836.1-2018《建筑排水用聚乙烯（PVC-U）管材》；检验项目：落锤冲击试验、拉伸屈服强度、维卡软化温度；检验结论：合格；检验员：岑万标；审核：郭玉梅；批准：李龙虎；检验日期：2021年7月13日。 符合要求。 | 技术部、生产部、采购部、仓储部、营销部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备标准物质。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送东莞市帝恩检测有限公司校准。 查1、编号为20200699的电子天平，型号：AF1004，校准日期：2021.7.23日。2、出厂编号为2020052213的自动密度仪 ，型号XMSF-2，校准日期2021年7月23日。 - 3、查出厂编号为2002010040的管材静液压试验机，型号XGY-10D-3，校准日期2021年7月23日。 - 以上抽查的测量设备现场标识、台账信息和证书一致，使用环境满足要求。 祥见《测量设备溯源抽查表》 | 技术部、生产部 | 否 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，责任部门做了测量设备确认间隔的制定、执行、调整和管理工作。技术部、生产部做好测量设备确认间隔的提出确认间隔建议。 - 查：电子秤测量过程，对测量要求进行了识别，测量设备进行了校准，验证满足要求，测量设备进行了校准，验证满足要求；2、查：冲片机测量过程，对测量要求进行了识别，测量设备进行了校准，验证满足要求。 抽查了PE管材抗拉强度测试过程计量要求导出与验证。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 技术部、生产部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，识别了顾客、组织和法律法规的要求，查见有《测量过程及控制一览表》企业对测量过程分重要、关键和一般测量过程进行管理。其中关键高控过程2个，重要测量过程24个，一般过程48个。抽查关键控制测量过程《PE管材抗拉强度测试过程控制规范》。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。 公司制定了《测量过程管理程序》 对列入体系管理的关键控制和一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 技术部、生产部 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了《PE 管材拉伸强度测量过程》等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 技术部、生产部 | 否 |
| 11 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 | 营销部 | 否 |
| 12 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年5月11日至12日，组织了公司测量管理体系内审，分2个组对公司10个部门和1个车间进行了全要素的审核，开出1不符合项，5月15日内审不符合项整改验证关闭。 | 技术部、生产部、采购部、仓储部、营销部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。各部门都举一反三，认真学习。对不合格评审后处置。 | 技术部、生产部、采购部、仓储部、营销部 | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 技术部、生产部、采购部、仓储部、营销部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 企业无强制检定设备，抽查的检测报告、产品检验报告、销售合同、采购合同中，法定计量单位书写规范。 | 技术部、生产部、采购部、仓储部、营销部 | 否 |