**测量设备溯源抽查表**

编号：0082-2019-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 安徽海通塑胶科技有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及  技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准  日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 电子天平 | 201907 | TC-0001 | Ⅲ级 | 砝码F1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.14 | √ |
| 生产部 | π尺 | HT-001 | (100-200)mm | U=0.01mm k=2 | 量块4等  钢卷尺Ⅰ级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.12.26 | √ |
| 质检部 | 密度仪 | 202005202 | TC-300S | U=1.5mg k=2 | 砝码F2级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.7.2 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | 608382 | TCS-200 | Ⅲ级 | 砝码  F1、 M1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.7.2 | √ |
| 质检部 | 电子  万能试验机 | 201910 | WDW-50 | 1级 | 标准测力仪  0.3级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.14 | √ |
| 质检部 | 熔体流动速率仪 | HT-004 | XNR-400B | ±0.5℃ | 数据采集仪  U=0.06℃ k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.7.2 | √ |
| 质检部 | 静液压  试验机 | HT-002 | TGY-10-3 | U=0.5%FS  K=2 | 便携式压力校验仪  0.05级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.7.2 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳华科计量检测技术有限公司机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021 年07 月26 日~07 月27 日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。