[image: image1.jpg]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0078-2019-2021
审核员现场审核记录

企业名称：六安市顺达塑业有限公司   
审核员：  吴素平                                             审核日期2021年07月24日-25日     
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准
条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	自去年年审以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。
企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 
产品无新增种类。

	质检部
综合部
供销部
	

	2
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及六项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2021年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2021年（1-2）季度的计量工作质量目标统计情况，完成情况较好。
	质检部
	

	3
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业每年进行一次测量体系内审，于2021年06月21日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司所有部门及生产车间进行了全要素的审核，内审中未发现不符合项。 2021年07月02日进行了管理评审，会议由公司总经理杨应刚主持，管代徐星宗及各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告。
	质检部

综合部


	

	4
	企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	    企业编制了LASDSY/CX11-2019《外部方控制程序》，质检部和供销部，每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。今年企业确定的检定、校准机构为六安市计量测试研究所，深圳华科计量检测技术有限公司、安徽科宏计量检测有限公司，收集了以上三家机构的资质及相关的校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。
	供销部质检部
	

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4
标识
6.3.1
测量设备
6.3.2
环境
7.3.2
溯源性
	检查了企业的测量设备台帐共15台件，抽查了质检部及生产车间现场使用的测量设备：出厂编号161007，规格型号XRW-300UA的热变形维卡软化点测定仪，校准日期2021.4.1,有效期至2022.3.31; 出厂编号117539，规格型号BL-600，Ⅲ级电子天平，校准日期2021.4.1,有效期至2022.3.31；出厂编号190125，规格型号SCS-100电子汽车衡，校准日期2020.7.26,有效期至2022.7.25，出厂编号120508，规格型号XLC-600落锤冲击试验机, 校准日期2021.4.1,有效期至2022.3.31，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识与检定、校准证书一致，均在有效期内，符合要求。
该企业的测量设备的使用环境满足要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。
检查质检部的测量设备检定、校准证书，发现一只编号94108，0-2.5MPa,1.6级压力表，检定日期2021年01月07日，周期六个月，有效期至2021年07月06日，检定证书已超期，测量设备未送检溯源，不符合GB/T19022:2003标准7.3.2条款溯源性要求。其余测量设备的检定、校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》
	质检部

生产部

生产车间


	 01

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认

	抽查重要测量过程，管材壁厚检验测量过程、管材断裂伸长率测试、管材外径尺寸测量、静液压强度试验（委外）、熔体流动速率测试等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（游标卡尺、电子万能试验机、熔体流动速率测定仪、电子天平等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见管材断裂伸长率测试过程《计量要求导出与验证记录表》。 
目前暂无经验证的不合格测量设备。
	质检部
	

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.2测量过程
7.3.1测量不确定度
	企业一年来未有新增重要测量过程。

检查了已识别的9个重要测量过程：原料的溶体流动速率测试、断裂伸长率检测、维卡软化温度测试、管材壁厚、外径、长度测量等，抽查了管材断裂伸长率测试过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。抽查重要测量过程：管材断裂伸长率测试过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，详见管材断裂伸长率测试过程《测量过程控制检查表》及附件《管材断裂伸长率测试过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 
	质检部
	

	8
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查：企业编了《顾客满意度测量控制程序》，供销部发放《外部顾客满意度调查表》，外部顾客满意度目标为95%，实际为96%达到目标要求； 2021年5月份进行了内部顾客满意度调查，内部顾客满意度为95.8%，达到目标95%的要求。
	质检部
供销部
	

	9
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》，抽查了管材断裂伸长率测试过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《管材断裂伸长率测试过程监视统计记录表》及《管材断裂伸长率测试过程质控图》。 
	质检部

	

	10
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	上年对企业审核中未发现不符合项。  
	质检部
	

	11
	企业如何实现测量管理体系持续改进？ 
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	质检部

	

	12
	强制检定
	计量法制要求
	抽查相关部门质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。企业的强制检定计量器具共二台件，一只用于安全防护的压力表和一台贸易结算的电子汽车衡，均在有效期内使用，满足要求。检查了相关部门的质量记录，有个别的法定计量单位书写不规范：产品水管打印的“Mpa”单位书写错误，现场与相关人员进行了沟通，并及时与负责打印的人员进行了指导，及时进行了纠正。
	质检部
生产部
生产车间
	

	13
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	企业主要耗能为电；2020年07月份至2021年06月份，耗水800t,耗电450万kW.h,合计耗能553.12tce，不是重点耗能企业。
	综合部
	

	14
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于产品招投标加分。
	综合部

	

	15
	组织机构及资质的变更情况
	
	自去年年审以来，一年内企业的资质及组织机构无任何变更。
	综合部

	


 1 / 2

