项目编号：0208-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：江西铜业铅锌金属有限公司

审核员：                       审核日期：2021年08月03日下午至08月04日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况较好。 企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更，产品没有增加。 | 质量计量部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查质量计量部、检化部、锌冶炼分厂 2020 年度和2021年1-7月一体化目标完成情况跟踪表和测量管理体系质量目标实施情况统计分析表。4项目标均达到。 | 质量计量部、检化部、锌冶炼分厂 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年12月30日开展了4体系管理评审，会议由公司总经理李样人主持，由管理者代表刘湖滨汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。企业每年年底进行管理评审。下次管理评审公司计划2021年12月进行。 | 质量计量部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 质量计量部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托江西省计量测试研究院、九江市计量所等机构检定/校准。对计量检测外部服务供方进行了评价。 查服务机构江西省计量测试研究院，2020年12月测量设备检定/校准服务机构评价表，从检定/校准证书的质量、价格合理方面、配合响应、解决问题的速度、资质的有效性等方面进行评价。 | 质量计量部、检化部、锌冶炼分厂 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查质量计量部《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送江西省计量测试研究院、九江市计量所等机构检定/校准。祥见《测量设备溯源抽查表》 查质量计量部编号为11905058#型号SCS-120的电子汽车衡2021年5月13日九江市计量所检定合格。A类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 查检化部编号为B120142781型号XS204的电子天平2021年3月21日九江市计量所检定合格。A类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 直读光谱仪室环境条件满足要求，每天在设备使用记录台账上有温、湿度记录。 查锌冶炼分厂编号为2017111894型号（0-1.6）MPa的压力表2021年6月10日九江市计量所检定合格。B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 | 质量计量部、检化部、锌冶炼分厂 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：锌精矿中锌含量分析测量过程，要求已识别，测量设备已检定，验证满足要求。查锌精矿中锌含量分析关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 抽查质量计量部，编号为11905058#，型号SCS-120的电子汽车衡，检定证书编号DZ4012100118，检定日期2021年5月13日，有效期2022年5月12日,检定结论：Ⅲ级,检定单位九江市计量所。有计量确认记录。纳入测量设备台帐，A类设备管理。测量设备验证《测量设备计量确认过程记录》;查出厂编号为B120142781的电子天平2021年3月31日校准,测量设备验证《测量设备计量确认过程记录》。验证方法是正确。 | 质量计量部、检化部、锌冶炼分厂 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业未新增关键测量过程，锌精矿中锌含量分析测量过程，编制控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 质量计量部、检化部、锌冶炼分厂 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了锌精矿中锌含量分析测量关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 质量计量部、检化部、锌冶炼分厂 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查：检化部2021年6月13日下发10份《内部顾客满意度调查表》从1)生产试样分析任务完成及时性、2)原料、辅料结算样化验及时性、3)监测计划完成情况、4)化验分析质量合格率、5)客户投诉、质量异议处理及时性、6)对部门测量管理体系运行、化验分析服务不适宜或需改进，请提出你的建议等6个方面进行评价。顾客满意度100%。 | 质量计量部、检化部、锌冶炼分厂 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年7月28日-30日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分3个组，对公司15个部门进行了全要素的审核，，共开出了7不符合项，14个观察项，于2020年8月10日完成整改。 公司于2021年6月23日-25日组织了公司4体系内部审核，内审分4个组，对公司15个部门进行了审核，测量管理体系开出了2个不符合项，于2021年7月15日完成整改。 | 质量计量部、检化部、锌冶炼分厂 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 测量过程和测量设备计量确认过程按照程序文件规定的频次进行监视。现场重点抽查了锌精矿中锌含量分析测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质量计量部、检化部、锌冶炼分厂 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年外审开出了2项不符合项报告：1）在人力资源部审核时发现，人力资源部对公司2020年培训计划完成情况没有及时进行统计，培训效果评价没有掌握。如2020年3月5日设备部变频器的调试及故障处理没有及时掌握培训信息。不符合认证审核准则条款：GB/T-19022-2003中6.1.2的要求； 2） 查阅设备部测量设备台账发现10月有B类测量设备4台未检定/校准，设备部总共22台测量设备，已检定/校准18台，检定/校准率为80%，而该部门测量设备质量目标为95%以上，未按要求执行。 不符合认证审核准则条款：GB/T-19022-2003中5.3的要求。 企业对不符合组织了纠正，1）人力资源部对公司2020年1-10月培训计划完成情况进行统计，培训效果评价。变频器的调试及故障处理培训资料进行汇总（培训总结和考试成绩）；2）2020年11月2日4台测量设备送九江市计量所校准。计量确认合格。并进行举一反三避免相同问题重复发生。验证2020年外审开出了2项不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 质量计量部、检化部、锌冶炼分厂 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：2020年外审开出了2项不符合项和2021年6月内审开出了2项不符合项，纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 质量计量部、检化部、锌冶炼分厂 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 该企业法定计量单位使用规范。 由于该企业生产性质，企业未建立 最高计量标准开展检定和校准，企业规定了68台件测量设备列入强制检定，溯源管理较好，企业的测量设备全部委托江西省计量测试研究院、九江市计量所、浙江中溯计量技术有限公司等机构检定/校准。详见附件：《 测量设备溯源抽查表》 | 质量计量部、检化部、锌冶炼分厂 | 否 |