项目编号：0208-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：江西铜业铅锌金属有限公司

审核员：谭华                       审核日期：   2021年08月03日下午至08月04日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 1、查设备部江西铜业铅锌金属有限公司《一体化管理目标完成情况跟踪表》 2021 年 1-7 月质量标统计完成情况， 质量目标“特种设备定检率100%；测量设备校准率，A类100%，B类≥90%；基夫赛特炉作业率≥96%；沸腾焙烧炉作业率≥94%”，经查验沸腾焙烧炉作业率在1月和4月分别为89.66%和93.17%，在备注栏已做说明及分析原因，其他目标均达到目标。 2、查原料部《一体化管理目标完成情况跟踪表》 2021 年 1-7 月质量标统计完成情况，质量目标“1.A类测量设备按周期要求送检 100%；2、B类计量器具按周期送检率 100%；3、重要测量过程控制率 100%； 4、取制样差错率0次；精矿水分抽查合格率100%；精矿制样粒度合格率100%”经统计，目标除取制样差错率1月1次外全部完成。 | 设备部 原料部 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查设备部A类测量设备编号为112590的气体涡轮流量传感器2020年检定证书，2020年6月22日检定，有效期为2022年6月21日。在测量设备台账中未显示该设备信息。经询问设备已坏，新购了一台。 查设备部编号为D41509000001硫化氢气体报警仪校准证书，由中溯计量检测有限公司校准，日期为2021年4月20日。 查铅冶炼分厂（0-10）MPa，编号为2017112533压力表未在台账中体现。 查铅冶炼分厂测量设备台账A类压力表检定/校准周期有6个月、24个月，B类压力表检定/校准周期6个月。建议对压力表进行合理分类管理，梳理确认间隔。 查稀贵部称量粗金粒电子天平检定证书：型号MSA5203S-CE，编号为33804859，符合级，检定日期“2021年3月31日”，有效期为“2022年3月30日”；称量银锭的电子天平型号LA64001S，编号为26609063，符合级，检定日期“2021年3月31日”，有效期为“2022年3月30日”，均有效溯源。。 | 设备部 铅冶炼分厂 原料部 稀贵部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查设备部天然气能源计量器具配备及计量采集点网络图，供气单位应配备0.5级流量计，查湖口天然气有限公司编号为162663的气体涡轮流量传感器检定证书，2020年9月3日检定，有效期为2022年9月2日。由江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心检定，检定结论符合1.0级要求,但不符合0.5级配备要求，企业未对该设备进行计量验证。不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准中7.1.1条。 现场查铅冶炼分厂经九江市计量所检定的编号为2019111668A类压力表，有效期2021年12月31日，确认人：黄欢 查原料部现场1#烘箱编号为130217003，粘贴有中溯计量检测有限公司校准证，校准日期“2021年3月29日”，有效日期“2022年3月30日”，校准员“戴昌明”，该设备同时贴有铅锌公司B类计量确认证，有效期“2022年3月29日”。 | 设备部 铅冶炼分厂 原料部 稀贵部 | 01 不符合项 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 1、稀贵部建立了“银锭计量测量过程”关键测量过程，提供了测量设备电子天平计量确认、测量过程控制规范、银锭电子天平计量测量过程有效性确认等记录。 2、原料部建立了“蒸发烘箱测量原料水份” 关键测量过程，提供了测量设备蒸发烘箱计量确认记录、测量过程控制规范。 | 原料部 稀贵部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 1、稀贵部对 “银锭计量测量过程”关键测量过程进行了不确定度评定。 2、原料部对“蒸发烘箱测量原料水份” 关键测量过程进行了不确定度评定。 | 原料部 稀贵部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 稀贵部按控制规范规定的频次进行监视，提供了银锭电子天平监视记录和控制图。 | 稀贵部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查一体化管理体系文件铅冶炼分厂《基夫赛特炉工段工艺规范》工艺参数：”蒸汽干燥机进口蒸汽压力控制在：0.2-0.65Mpa”,计量单位使用及书写不规范。立即完成整改。 | 铅冶炼分厂 | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、蒸汽、天然气、水等，年消耗 16.693万吨标煤,为重点用能单位。 | 设备部 | 否 |
| 9 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 1、查2020年度《江西铜业铅锌金属有限公司能源评审报告》显示：进出用能单位应配备16台件，实际配备16台件，配备率100%,完好率100%；进出次级用能单位应配备35台件，实际配备35台件，配备率100%；进出重点耗能设备应配备141台件，实际配备141台件，配备率满足要求。 | 设备部 | 否 |
| 10 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备电能表，0.2S、0.2级准确度等级满足要求；进出次级用能单位配备的测量设备电能表，1.0级准确度等级满足要求。进重点耗能设备配备的测量设备电能表，1.0级准确度等级满足要求。 | 设备部 | 否 |
| 11 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查国网江西省电力有限公司检修分公司三相电子式电能表测试技术报告，220kV石铅Ⅰ、Ⅱ线的主副表误差分别为：0.00%、0.00%、0.04%、0.04%，现场检验结论都为合格。 | 设备部 | 否 |