附录B

测量过程有效性确认记录

| 测量过程 | 锌精矿中锌含量分析 | 所在部门 |  |  |  | 检化部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键测量点类别 | 质量控制 | 测量过程规范编号 |  |  |  | QX/C/JH0005-2020 |
| 测量设备计量确认情况 |  |  |  |  |  |  |
| 测量设备名称 | 测量设备编号 | 测量范围 |  |  | 计量确认状态 |  |
| 电子天平 | FMJH1101A（B120142781） | (0~220)g |  |  | √符合 □不符合 |  |
| 滴定管 | DD1103（DD21） | (0~50)mL |  |  | √符合 □不符合 |  |
| 测量过程有效性确认情况 |  |  |  |  |  |  |
| 确认项目 |  | 实际情况 |  |  |  |  |
| 测量程序 |  | √符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 测量环境 |  | √符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 测量人员 |  | √符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 测量过程监视记录 |  |  |  |  |  |  |
| 1、测量程序： GB/T 8151.1-2012《锌精矿化学分析方法 锌量的测定》 2、测量环境： 温度26.0℃ 湿度39.0%，符合要求。 3、测量人员： 岗位人员共计9人，全部通过化验分析岗位操作人员上岗考试，全部合格。 4、测量过程： 化验分析人员按GB/T8151.1-2012《锌精矿化学分析方法 锌量的测定》测定锌精矿中锌含量，锌精矿管理样（锌精矿标准物质GBW07168）双人重复测定12次，记录测量结果，并比较测量结果的差异是否符合参数控制范围，利用量差评估锌精矿中锌含量测定结果的准确性。 测量结果记录如下表： 测量结果Zn（%）; 平均值 （%）; 标准物值（%）; 差值 （%）; 判定结果. 人员1#; 52.71; 52.58; 52.58; 52.65; 52.75; 52.61; 52.66; 52.70; 0.04; 合格. 人员2#; 52.76; 52.80; 52.60; 52.56; 52.63; 52.63. |
| 测量过程管理状态 | √合格 □ 不合格 |  |  |  |  |  |
| 确认人： | 代斌 |  | 日期： | 2021年5月27日 |  |  |