附录D        锌精矿中锌含量分析测量过程监视统计记录表

测量过程名称：锌精矿中锌含量分析测量过程

被测参数：锌含量Zn（%）   测量范围：（30-60）%

允差范围：

样品分析允差：

依据顾客要求，锌含量平行测定结果绝对值之差不大于下表：

| Zn（%） | 允许差（%） |
| --- | --- |
| 30.00～40.00 | 0.45 |
| >40.00～50.00 | 0.50 |
| >50.00～60.00 | 0.60 |

测量仪器：电子天平          测量范围：（0.02-220）g      允差范围：±0.1mg

测量仪器：滴定管            测量范围：（0-50）mL     允差范围：±0.050mL

监视方法：统计技术

核查标准：

GB/T8151.1-2012《锌精矿化学分析方法 锌量的测定》

| 序号 | 观察记录（t） |  |  |  |  |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |  |  |
| 1 | 52.73 | 52.77 | 52.76 | 52.70 | 52.66 | 52.72 | 0.11 |
| 2 | 52.75 | 52.69 | 52.74 | 52.69 | 52.71 | 52.72 | 0.06 |
| 3 | 52.65 | 52.75 | 52.70 | 52.70 | 52.61 | 52.68 | 0.14 |
| 4 | 52.74 | 52.70 | 52.72 | 52.69 | 52.72 | 52.71 | 0.05 |
| 5 | 52.66 | 52.69 | 52.62 | 52.75 | 52.70 | 52.68 | 0.13 |
| 6 | 52.69 | 52.75 | 52.69 | 52.68 | 52.73 | 52.71 | 0.07 |
| 7 | 52.74 | 52.77 | 52.73 | 52.68 | 52.66 | 52.72 | 0.11 |
| 8 | 52.69 | 52.68 | 52.70 | 52.74 | 52.64 | 52.69 | 0.10 |
| 9 | 52.63 | 52.69 | 52.69 | 52.76 | 52.74 | 52.70 | 0.13 |
| 10 | 52.74 | 52.70 | 52.72 | 52.65 | 52.75 | 52.71 | 0.10 |

；

查表得：	A2=	0.577	D4=	2.114	D3=	0

均值控制图计算：

下控制线

极差控制图计算：

监视结果评价：

均值、极差控制图状态正常，锌精矿中锌含量分析测量过程中未出现非正常变异，能满足计量检测要求。

核查人员：代斌                                             核查日期：2021年5月28日

| 锌精矿中锌含量测定测量过程 x−R控制图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监视方法：统计技术 核查标准： GB/T8151.1-2012《锌精矿化学分析方法 锌量的测定》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |