编    号：0098-2017-2019

审核员现场审核记录

企业名称：江苏海威塑业科技有限公司

审核员：王常宁 汪宁艺_                  审核日期： 2019年11月13日 下午至2019年11月14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 4.总要求 | 企业建立测量管理体系两年来运行正常有效，和公司质检部负责人曹娟交谈，公司领导对企业建立测量管理体系及对测量设备的计量工作很重视，对因不满足计量要求而带来的质量风险认识较高。 企业计量职能部门质检部能履行职责对体系运行进行管理和协调。 一年内，企业组织机构无变动，产品无变化。 | 管理层、行政人事部、质检部、销售部、采购部、生技部 | 否 |
| 2 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 公司主要测量要求是已识别出的14个测量过程，其中：“生产配料测量过程控制”“断裂拉伸率测量过程控制”列为关键测量过程。本次审核新增关键测量过程：“管材壁厚检验测量过程”。公司分别对每个测量过程从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别，满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，关键测量过程进行了控制和监视，满足顾客的计量要求。 公司还通过收集外部顾客对产品质量的评价，内部顾客对测量设备管理的评价，来获证客户的满意程度。查：2019年10月份发内部顾客满意度调查表8份，内部顾客满意率98%。发外部顾客满意度调查表12份，外部顾客对产品质量满意率97%。 企业产品质量稳定，在产品质量、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。公司近年来建立的测量体系为企业提供了重要的技术保证作用，企业得以快速发展，正在申请CNAS检测试验室。 | 管理层、行政人事部、质检部、销售部、采购部、生技部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了计量方针及6项质量目标，可测量，质检部对各部门进行统一考核，2018年计量工作质量目标完成。公司制定了“2019年计量管理工作计划”，每季度对目标的完成情况进行汇总统计，1~9月份各部门都能按照计划要求完成目标任务。 | 管理层、行政人事部、质检部、销售部、采购部、生技部 | 否 |
| 4 | 企业人员对测量体系中规定的职责是否能履行？是否组织了测量人员能力培训？ | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 企业各类人员在体系中的职责明确。 企业制定了2019年人员培训计划，目前已完成2项培训计划。查：2019年培训记录HW/JL-04-08，学习CNAS-CL01《检测和校准实验室能力的认可准则》，有培训记录和有效性评价，能按照培训计划要求完成培训任务。 | 管理层、行政人事部、质检部、生技部 | 否 |
| 5 | 核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2信息资源 6.2.3记录 | 现场抽查企业目前使用的国家标准 GB/T18742.2-2017、GB/T18742.3-2017 GB/T13663-2018，GB/T3682.1-2018，均是现行有效版本 企业编制了《测量体系记录控制程序》，抽查：1）“静液压试验检测记录”，编号：JSHW-TRJC-001检测员：任敏芬，复核员：曹娟，日期：2019.6.20。2）“PE给水管产品检验报告”，编号：（2019）HWSY。主检：黄舜，批准：沈东，日期2019.10.28。 记录、报告信息量完整，使用计量单位正确，报告、记录按《测量体系记录控制程序》规定对记录实施管理，保存期限为三年。 | 质检部、生技部 | 否 |
| 6 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：公司测量设备均送至法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准。检定/校准机构按《外部供方管理程序》管理，检定/校准证书由质检部保存。 抽查：1）器具编号为297（HW-10）,型号6120的电子天平于2018年12月19日由无锡市计量测试院进行了检定，检定证书号为:18184899。2）器具编号：15040732,型号0-300mm的游标卡尺于2018年12月20日由无锡市计量测试院进行了检定，检定证书号：2075548。 检测室环境温度有控制要求，符合测量设备使用条件。 所有设备已进行确认标识管理，粘贴计量确认合格证且标识清楚完整。抽查6份测量设备检定证书均在有效期内，填写规范，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质检部、生技部 | 否 |
| 7 | 是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？采购部对提供测量设备和提供原料服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》，质检部、采购部已对外部供方进行了识别，建立了外部供方清单和档案，抽查了《合格供方登记评定表》、《外部服务方资质评价表》。经查：企业测量设备主要由无锡市计量测试院进行检定和校准服务。企业对检定单位的检定资质进行了确认，并定期开展评价，满足公司需求。 | 采购部、质检部 | 否 |
| 8 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程的测量设备，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：管材壁厚检验测量过程计量确认，配备的数显卡尺（0~150）mm），证书编号：20765549,检定日期2018年12月19日，检定结论：合格，符合计量确认要求。 查：微机控制环刚度试验机，型号规格：XHW-20，证书编号：18184900检定日期2018年12月19日，检定结论：合格，符合计量确认要求。测量设备均经过计量确认，检定证书信息量齐全，符合标准要求。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。公司规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校，或做报废处理。 | 质检部、生技部 | 否 |
| 9 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业本次新增关键测量过程：“管材壁厚检验测量过程”。目前已识别三个关键测量过程，有计量要求导出，导出验证方法正确。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。 质检部对三个关键测量过程做了有效性确认试验，结果满足要求。对三个关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件“管材壁厚检验测量过程不确定度评定”资料。 建议：目前公司共识别出14个测量过程，不满足公司各类产品的测量需求，还需要继续完善企业经营、生产中测量要求和测量过程的识别。 | 质检部、生技部 | 建议项1 |
| 10 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 2019年10月15日，组织了公司测量管理体系内部审核，陈浩峰任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的5个职能部门和生产车间进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 公司于2019年10月30日，开展了测量体系管理评审，会议由公司副总（管理者代表）沈东主持，总经理卫海洋参加会议。管评会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中存在的计量器具的管理上的薄弱环节，原有测量体系相关人员变动较大，做好人员培训工作和规范管理等问题，落实了整改。目前测量设备管理有较大提高，台账等重新编制；质检部增加了专业技术人员，使质检部检测技术能力有较大的提高。 建议：进一步提高内审工作质量，不能使内审工作成为“走过场”，每年审核要有新的发现，真正找出企业在测量过程和测量设备管理中存在的问题。 | 管理层、行政人事部、质检部、销售部、采购部、生技部 | 建议项2 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《管壁厚度检验测量过程监视统计记录表》显示:2019年1月到2019年10月对“管壁厚度检验测量过程”进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附件：管壁厚度检验测量过程监视记录及均值-极差控制图。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。 | 8.3不合格控制 8.4改进 | 企业对2018年审核中发现的2个不符合项（1编号为HW-02的数显卡尺，未贴计量确认合格标识。2生产车间电子台秤，有效期2018年10月25日，现已超期，没有进行量值溯源。）公司对这2个不符合项及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：1.已将数显卡尺，补贴计量确认合格标识；2.已将电子台秤检定，检定证书编号18187809，检定日期2018年12月19日。经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行现场查验，确认公司对外审中发现的2个不符合项，所采取的纠正措施有效，整改完成，同意关闭不符合项。确认公司能按其预防纠正措施认真进行自查自纠，能不断完善体系的管理。 | 管理层/行政人事部/质检部 | 否 |
| 13 | 强制检定，法定计量单位使用。 | 计量法制要求 | 企业24台件测量设备列入计量确认，规定了1台测量设备列入强制检定。查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本正确。 | 行政人事部/质检部/生技部/销售部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于1）公司开发市场，企业形象广告宣传；2）顾客的要求，企业自身素质的提升；3）企业招投标加分。 | 质检部/行政人事部/销售部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 业主要耗能为电，2019年1~10月生产用电耗为0.0468万吨标煤，生产用水耗3.7万吨。不是重点耗能企业。 | 行政人事部 | 否 |
| 16 | GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 用能单位配备的电表、水表准确度等级满足标准要求。 | 行政人事部 | 否 |