附3

测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 2021-01 | 测量过程名称 | 衬衫机织物面料撕裂强力检测过程 | 测量过程规范编号 |  | HB/GL-017-A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 品管部 | 测量项目 | 撕裂强力 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：YG033A落锤式织物撕裂仪 ，最大允许误差±1%，测量范围（0-64）N，Urel=0.2%， k=2。 测量方法：HB/GL-017-A0《衬衫机织物面料撕裂强力检测过程控制规范》,GB/T3917.1-2009《纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 》。 环境条件：常温。 测量软件；无。 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量：无。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看落锤式织物撕裂仪，校准证书编号：JL21151-009323 ，校准日期：2021年7月6日。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： 用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2021年7月8日，用YG033A落锤式织物撕裂仪对衬衫机织物面料撕裂强力进行5检测，平均值为 （2）2021年7月22日，用YG033A落锤式织物撕裂仪对衬衫机织物面料撕裂强力进行5检测，平均值为 测量过程扩展不确定度为U=0.3N，k=2 En=0.02<1 En=0.02<1，此测量过程有效。 确认人员：张明银 日期：2021.7.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |