编号：0794-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称/编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准有效期至 | 符合打√不符合打× |
| 商品部 | 电子天平25606602 | GD603 | 级 | 砝码F1级 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2022年5月7日 | √ |
| 出货部 | 电子天平BL101007223 | AJ-2200E | 级 | 砝码F1级、F2级 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2022年5月7日 | √ |
| 展厅 | 电子天平061400006 | GB10002 | 级 | 砝码F1级、F2级 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2022年5月7日 | √ |
| 采购部 | 电子天平BL101182289 | AJ-3200E | 级 | 砝码F1级、F2级 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2022年5月7日 | √ |
| 计量室 | 数显厚度尺007046 | （0~25）mm | ±0.02mm | 量块4等 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2022年5月8日 | √ |
| 计量室 | 温湿度表72263 | TH101B | ±2℃，±5%RH | 精密露点湿度计：一级高精度测温仪：±0.05℃ | 深圳市计量质量检测研究院 | 2022年5月9日 | √ |
| 计量室 | 砝码193 | （0.001~1000）g | F1级 | 质量比较仪、砝码E2级 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2022年5月12日 | √ |
| 计量室 | 戒指尺MQ/2084865－05 | / | ±0.1mm | 数显卡尺MPE：±0.03mm | 深圳市计量质量检测研究院 | 2022年5月11日 | √ |
| 审核综合意見：已制定《计量确认控制程序》、《计量外部供方控制程序》，公司测量设备全部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方控制程序》管理，校准/检定证书分别由计量室保存，符合公司对溯源性管理的要求。 |
|  审核日期：2021年8月5日~8月6日C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1628213099(1).pngC:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1628213109(1).png审核员签字： 部门代表签字： |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。