测绘工程角度测量过程监视统计记录表

（x−Rs 控制图）

a.概述（实施方法）

采用固定测量目标作为稳定不变的角度，间隔30天定期核查全站仪（在全站仪上读数），每次测量次数为2次，取均值。

b.过程监视数据（m）

| 时 间 | 序 次 | xi | Rs,i=¦xi−xi−1¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.11.18 | 1 | 180°35′40″ | ------------------- |
| 2020.12.18 | 2 | 180°35′45″ | 5 |
| 2021.1. 18 | 3 | 180°35′47″ | 2 |
| 2021.2.22 | 4 | 180°35′38″ | 9 |
| 2021.3.22 | 5 | 180°35′43″ | 5 |
| 2021.4. 23 | 6 | 180°35′37″ | 4 |
| 2021.5.24 | 7 | 180°35′45″ | 8 |
| 均 值 |  | 180°35′42″ | Rs=1k−1Ri,j=5.5} { |
| 注：在测量仪器两次校准之间可有尽量多次同类方式的测量，当没有异常结果的情况可在再作校准前绘制控制图，并分析和保存；当发现异常结果或审核认证需要时，可即时绘制控制图并分析。 |  |  |  |

c.控制图特定值

x图：

CL=x= 180°35′42″

UCL=x+E2Rs=180°35′57″

LCL=x−E2Rs=180°35′27″

Rs图：

CL=Rs=5.5

UCL=D4Rs=3.267×5.5=18.0

LCL=−−−−−−

d.控制图绘制

x图：

UCL（180°35′57″）

CL （180°35′42″）

LCL（180°35′27″）

Rs图：

UCL（18.0”）

CL（5.5”）

LCL（-----）

1     2     3     4     5     6     7    8    9    10

e.控制结果评价：     在控制限以内，过程稳定。

绘制：周忠赣                   审核：范军林       日期:  2021.6.15

附：

控制图系数

| 组内测量次数 | A2 | A3 | E2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.880 | 2.659 | 2.660 | —— | 3.267 |
| 3 | 1.023 | 1.954 | 1.772 | —— | 2.574 |
| 4 | 0.729 | 1.628 | 1.457 | —— | 2.282 |
| 5 | 0.577 | 1.427 | 1.290 | —— | 2.114 |
| 6 | 0.483 | 1.287 | 1.184 | —— | 2.004 |
| 7 | 0.419 | 1.182 | 1.109 | 0.076 | 1.924 |
| 8 | 0.373 | 1.099 | 1.054 | 0.136 | 1.864 |
| 9 | 0.337 | 1.032 | 1.010 | 0.184 | 1.816 |
| 10 | 0.308 | 0.975 | 0.975 | 0.223 | 1.777 |