## 1A
附录D
Φ600稳流罐水压密封试验测量过程监视统计记录表
测量过程名称：Φ600稳流罐水压密封试验
被测参数：压力值 测量值：1MPa 允差范围：+0.2MPa
测量仪器： 压力表 测量范围：0-1.6MPa 示值误差±0.0256MPa
监视方法：统计技术 |  |  | 核查标准：数据采集中心控制系统给定 |  |  |  | 1.2MPa
序号 | 核查 | 观察记录（MPa） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2020.9.21 | 1.17 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.194 | 0.03
2 | 2020.10.18 | 1.2 | 1.19 | 1.17 | 1.2 | 1.17 | 1.186 | 0.03
3 | 2020.11.19 | 1.17 | 1.2 | 1.2 | 1.18 | 1.2 | 1.19 | 0.03
4 | 2020.12.23 | 1.2 | 1.15 | 1.14 | 1.2 | 1.14 | 1.166 | 0.06
5 | 2021.1.15 | 1.15 | 1.2 | 1.18 | 1.2 | 1.16 | 1.178 | 0.05
6 | 2021.3.5 | 1.2 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.172 | 0.05
7 | 2021.4.8 | 1.17 | 1.18 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.186 | 0.03
8 | 2021.5.9 | 1.2 | 1.15 | 1.17 | 1.19 | 1.2 | 1.182 | 0.05
9 | 2021.6.8 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.17 | 1.18 | 1.186 | 0.03
10 | 2021.7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.17 | 1.2 | 1.2 | 1.184 | 0.05
11 | 2020.8.3 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.188 | 0.01
| 1.1829 |  |  |  |  | 0.038182
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.115 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 1.1829
上控制线 | UCL= |  | 1.2049
下控制线 | LCL= |  | 1.1609
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.038182
上控制线 | UCL= |  | 0.080755
下控制线 | LCL= |  | 0
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，产品Φ600稳流罐水压密封试验测量过程中未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。
核查人员： 江海 2021.8.3

## 控制图
附录E Φ600稳流罐水压密封试验测量过程控制图
UCL=1.20
CL=1.18
LCL=1.16
UCL=0.08
CL=0.04
LCL=00