项目编号：0102-2018-2021

审核员现场审核记录

企业名称：安徽海沃特水务股份有限公司

审核员：                                            审核日期： 2021.8.10-11上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 通过公司管理者代表：牟小飞介绍企业监督审核后一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。技术质检部等部门均已识别顾客的测量要求通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 抽查《Φ600稳流罐水压密封试验计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 公司在测量管理体系运行方面正常，企业管理者代表、认证产品、组织结构等没有变化。 | 管理层/管理者代表 技术质检部 办公室 市场部 生产部 采购部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 技术质检部提供：计量目标与完成情况统计表， 2020 年 8-12月、2021年1-7月质量标统计完成情况，质量目标已分解到各部门。分别对5项质量目标完成情况进行统计，质量目标完成情况较好。 | 技术质检部办公室 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 公司的测量体系管理评审： 公司于2021年4月18日，开展了测量体系管理评审，会议由企业总经理江健生主持、管理者代表牟小飞及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求 | 技术质检部办公室 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 采购部负责企业测量设备、辅助材料和消耗性材料的采购工作，负责建立和评价合格供方名录，技术质检部负责评价合格服务方名录，保存确认和评价记录。技术质检部提供的《供方年度业绩评定表》缺少对怀宁县市场监督检验所校准机构的检测能力的评价记录，不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准6.4外部供方的规定要求。 | 技术质检部、 采购部 | 次要不符合01 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查技术质检部编号为19071188型号规格CKLDG-D150，电磁流量计，校准日期2021.6.27日，查编号为1607098的型号规格ET2678，的接地导通电阻测试仪，校准日期2021.6.27日，查编号为1605054的耐压测试仪，型号：ET2672B校准日期：2021.6.27日；标识、台账信息和证书一致。 抽查7台测量设备均送法定计量校准机构东莞市帝恩检测有限公司、怀宁县市场监督检验所进行校准。其东莞市帝恩检测有限公司实验室认可编号CNAS：L6483；怀宁县市场监督检验所授权号：（国）法计（皖2017）158号符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》台账信息和证书一致。 | 技术质检部 生产部 (生产车间） | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业建立了测量设备《计量确认明细表》。查技术质检部企业编制了《测量设备计量确认管理控制程序》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了测量设备计量确认记录。抽查器具表编号YQ12336070压力表计量确认过程验证记录，抽查编号为19071188的电磁流量计，计量计量确认过程验证记录表，验证方法符合要求。 | 技术质检部/ 生产部（生产车间） | 否 |
| 7 | 企业对测量过程测量要求识别是否正确？是否有新增关键测量过程? 是否编制控制规范并进行有效性确认？是否对测量过程按计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业识别了13个测量过程。抽查《Φ600稳流罐水压密封试验测量过程》，按要求对测量过程名称、测量过程依据的标准文件、测量参数名称、测量过程要求、测量过程要素和控制方法等进行了识别，企业未新增关键测量过程对原有“Φ600稳流罐水压密封试验测量过程”，编制了《Φ600稳流罐水压密封试验测量过程》控制规范，并对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》、《测量过程监视统计记录表及控制图。》 | 技术质检部 生产部（生产车间） | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查《Φ600稳流罐水压密封试验测量过程》关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 技术质检部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业市场部采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查。市场部负责将顾客的意见和投诉反馈给相关部门。目前企业未发生投诉现象，顾客满意度良好，符合要求。 抽查技术质检部（内部）顾客满意度汇总表，顾客满意率98%。达到企业标准目标。 抽查外部顾客满意度调查表统淮北市供水有限责任公司等4家，调查时间为2020.12.27，顾客满意度100%。符合要求。 | 市场部 技术质检部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2021年3月15-16日组织了公司2021年测量管理体系单体系内审，内审组织有序、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审首次会由管理者代表牟小飞主持，总经理江键生参加。技术检验部经理王磊任组长组织审核。 | 技术质检部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 公司对上年度监督审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1技术质检部提供的编号：2020031701《罐式无负压供水设备出厂检验报告》中检测项目稳流罐的技术要求中没有给出有压管网的最大给水压力值，.经本次远程审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次认证审核中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项。 | 技术质检部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司对内部审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：“查编号YQ12336130 测量范围（0-1.6）MPa压力表没有列入测量设备台账管理。不符合标准6.3.1条款”针对1项不符合项的整改资料齐全。审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，同意关闭不符合项。 | 技术质检部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业19台件测量设备列入计量管理工作，强制检定计量器具按计划送检。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 技术质检部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电、水。年消耗19.06吨标煤,不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |
| 14 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备2台件(电能表1台、水表1台)，实际配备2台件，配备率100%，满足要求。 | 办公室 生产部 | 否 |
| 15 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备：电能表 2.0级、水表2.5级，准确度等级满足要求 。 | 办公室 生产部 | 否 |
| 16 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业能源计量器具使用的是供电局为企业配备的三相四线远程电表，由供电局负责管理和自来水公司为企业配备超声波冷水水表，由自来水公司负责管理。 | 办公室 生产部 | 否 |
| 17 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程终端采集方式。办公室对电量消耗情况进行平衡、分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。满足要求。 | 办公室 生产部 | 否 |
| 18 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | （1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定； （2）测量管理体系认证证书用于：企业用于自来水等招投标单位 客户二方审核及企业形象广告宣传。 （3）企业进行招投标用。 | 技术质检部、市场部 | 否 |