[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0147-2020-2021
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：苏州胜信光电科技有限公司
审核员：顾海勇                                审核日期： 2021年09月07日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	查出厂编号为071581的光时域反射计2021.04.28日校准,周期一年；出厂编号为20C203的光纤带几何参数测试系统2021年04月28日校准,周期一年；出厂编号为20S101的光纤色散测试系统2021年04月28日校准,周期一年；出厂编号为20A902的光纤多参数测试系统2021年04月28日校准,周期一年；编号为H2的数显千分尺2020年11月18日校准,周期一年。
现场标识、台账信息和证书一致。测量设备均进行了有效溯源，详见《测量设备溯源抽查表》。查总师办的检测室里一台在用的分辨率为0.1mg的（0-110）g电子天平的安放条件达不到防震要求。不符合6.3.2条款。
	质检部
生产部
	是

01

	2
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业按《外部供方控制程序》识别、选择评价和监视各外部供方。
	办公室
	否

	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认
	抽查：光纤衰减常数测量过程，要求已识别，测量设备已校准，已验证满足要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。

抽查：护套料、钢铝带、钢丝抗拉强度测量过程，要求已识别，测量设备已校准，已验证满足要求。
	质检部
生产部
	否

	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	企业无新增关键测量过程，已编制控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。原有关键测量过程持续控制和监视，详见《测量过程控制检查表》及附件。企业测量过程均使用法定计量单位。
	质检部
	否

	5
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度
	抽查了光纤衰减常数关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。
	质检部
	否

	6
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业于2021年1月15日进行了外部顾客满意度调查，总和满意度为93.94%，符合目标要求。

企业于2021年4月21/22日进行了内部顾客满意度调查，满意度96.4%，达到制定的目标：≥80%。内部提出的建议还在落实中。
	销售部
质检部
	否

	7
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要品种：电、水。年消耗标煤约289.5吨，不是重点用能单位。
	办公室
	否


 2 / 2

