编    号：0147-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：苏州胜信光电科技有限公司

审核员：                                           审核日期：2021年09月07日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2021年06月04日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，发现了一个次要不符合项，在规定时间内采取了纠正措施，验证有效，已关闭。 企业于2021年06月17日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业王伟平总经理主持，根据管理评审内容的要求，管代李寰及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，各部门汇报了各部门体系工作的运行情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 管理层 总师办 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 总师办 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查 Q/SS G002-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标六项一致，有具体指标可测量，查QR-6.2-01《测量管理体系质量目标及完成一览表》，2021年的质量目标由总师办统计考核，均达标。 | 总师办 质检部 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了企业已识别的31个重要测量过程：原材料光纤抗拉强度、伸长率检测、衰减常数检测、模场直径检测、几何参数检测、成品的衰减常数检测、渗水检测、电气导通性检测等测量过程，抽查了重要测量过程：光缆衰减常数检测过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见光缆衰减常数检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《光缆衰减常数检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《光缆衰减常数检测过程监视统计记录表》及《光缆衰减常数检测过程质控图》。 | 总师办 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的二个不符合项： 1). 检查《测量过程及控制一览表》，未识别出“YD/T 839.2-2014《通信电缆光缆用填充和涂覆复合物第二部分纤膏》的技术指标：锥入度在25℃时，≥400 1/10mm”的测量过程。不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准7.2.2 条款。 企业采取的纠正措施：提供了《测量过程及控制一览表》，已识别出“YD/T 839.2-2014《通信电缆光缆用填充和涂覆复合物第二部分纤膏》的技术指标：锥入度在25℃时，≥400 1/10mm”的测量过程，并进行了管理控制，符合要求。 2). 检查质检部检测室使用的出厂编号970505，型号WDW-50电子万能试验机，未按照企业的《测量设备确认标识控制程序》的要求将张贴的“合格证”标识转换成 “计量确认合格证”。 不符合标准的6.2.4标识的要求。 企业采取的纠正措施：审核组在现场检查了测量设备的计量确认合格证标识，编号，管理类别、确认日期，有效期，确认人，信息量齐全，填写完整，满足要求。 上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效,同意关闭。 | 总师办 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 总师办 质检部 | 否 |
| 7 | 强制检定、法定计量单位的使用情况。 | 计量法制要求 | 企业的强制检定计量器具共2 台， 主要用于安全防护的压力表和贸易算电子地磅，按照强检计量器具管理要求进行了管理，抽查了编号FP-08压力表（0-1）MPa，1.6级，检定日期2021年08月10日，有效期至2022年02月09日，在有效期内使用，满足要求。 检查了总师办、质检部的相关质量记录，均能使用法定计量单位。 | 总师办 质检部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 总师办 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 一年来企业的资质及组织机构的无任何变更。 | 总师办 | 否 |