编    号：0093-2018-2021

审核员现场审核记录

企业名称：安庆市悦发管业有限公司

审核员：                                   审核日期：2021年09月16日下午-17日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2021年06月21日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，发现了一个观察项项，在规定时间内采取了纠正措施，验证有效，已关闭。 企业于2021年07月22日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理兼管代季琨主持，根据管理评审内容的要求，管代及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，目前不需要修改，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 生产 技术部 综合 管理部 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 生产 技术部 市场部 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查YF/CLSC-2018《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，有具体指标可测量，查2021年上半年公司的质量目标由生产技术部按季度统计考核，均达标。 | 生产 技术部 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了企业已识别的测量过程27个，其中11个重的测量过程，检查了《测量过程及控制一览表》、《测量设备计量确认明细表》及《计量确认过程验证记录表》，有计量要求的导出，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见管材壁厚检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《 管材壁厚检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《 管材壁厚检测过程监视统计记录表》及《 管材壁厚检测过程质控图》。 | 生产 技术部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 去年对企业的年审中发现的一个次要不符合项： 检查生产技术部《熔体流动速率试验》执行标准为GB/T3682-2000，应该及时更新为GB/T3682.2-2018《塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定 第2部分：对时间 温度历史和（或）湿度敏感的材料的试验方法》，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.2.1程序的要求。 企业采取的纠正措施：提供了GB/T3682.2-2018《塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定 第2部分：对时间 温度历史和（或）湿度敏感的材料的试验方法》，标准现行有效，并加盖了受控印章，满足要求。 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核及确认，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 生产 技术部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 生产 技术部 | 否 |
| 7 | 强制检定、法定计量单位的使用情况。 | 计量法制要求 | 企业的强制检定计量器具共2 台， 主要用于安全防护的压力表和贸易结算的电子秤，按照强检计量器具管理要求进行了管理，抽查了编号YF-YLB-05压力表（0-1.6）MPa，1.6级，确认日期2021年07月02日，有效期至2022年01月01日，计量确认标识完好，满足要求。 检查了生产技术部、综合管理部的相关质量记录等，均能使用法定计量单位。 | 生产 技术部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及招投标等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 生产 技术部 综合 管理部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 一年来企业的组织机构及资质无任何变更。 | 综合 管理部 | 否 |