[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0821-2021
审核员现场审核记录

企业名称: 安徽恩蔓智能科技有限公司
审核员： [image: image2.png]


                     审核日期： 2021年 8月6日～ 8月7日
	序号
	审核内容及抽样要求
	对应的标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问质检部杨和平、生产部李锐和销售部李九波等相关人员，能清楚自己的工作职责，符合要求。
	质检部

生产部

生产车间

销售部

采购部

	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质检部已组织识别企业14个测量过程（其中3个关键测量过程）的顾客的测量要求、法律法规要求；企业对配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。
企业建立了《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。

企业产品质量较好，质检部、生产车间、生产部等部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直没有顾客投诉、纠纷等状况。符合要求。
	质检部

生产部

生产车间

	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查
	5.3 质量目标
	企业制定了总的质量目标，质检部已对公司总的质量目标进行了统计，各部门已分解，有具体指标可测量，质量目标均能达标。企业管理评价考核方式满足要求。符合要求。  
	质检部

生产部

生产车间

	否

	4
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？是否形成文件 ? 人员职能的分配方式是否合理?

部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1.1人员职责
6.1.2能力和培训
	企业识别了测量管理体系相关人员8人，编制了测量体系人员一览表。

企业通过《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。

企业起重机和焊接为特种作业，操作人员均持证上岗。查的要求。 

查《2021年度测量人员培训计划》，计划2项，已完成2项。按培训项目进行分类，有员工参加培训时间表。

抽查办公室2021年06月12日组织开展的《测量管理体系培训》，培训内容《测量管理体系手册》及程序文件，有培训记录表，满足目标要求。符合要求。
	质检部

生产车间

办公室

	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	抽查：技术部、质检部、生产车间执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件均受控管理，现行有效，计量单位书写正确，
查阅：NB/T47065.4-2018《容器支座第四部分支承式支座》，GB/T12459-2017《钢制对焊管件 类型与参数》等标准文件现行有效。符合要求。
	技术部

质检部

生产部

生产车间

	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3 记录
	企业建立了编号为NMZN/MMS-208-2021《记录控制程序》

抽查：生产车间编号为2106032《三转子流量计检定记录》,时间2021年6月2日,检验员：李锐。进货检验记录编号EM-2021-06A《压力传感器》,时间2021年04月25日，检验员：项昱福。记录信息、检验项目要求等项目满足要求。规定有保存年限。符合要求。
	质检部

生产车间


	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	公司建立了NMZN/MMS-210-2021《测量设备管理控制程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，质检部负责测量设备全过程管理。编制了《计量器具台账》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有30件，设备编号、准确度等级、检定/校准周期等描述清楚。同时测量设备实行统一管理。
查质检部编号为113031148高度游标尺（0～500）, 检定日期：2021年07月19日,检定机构：安徽恩蔓智能科技有限公司，台账信息内容和证书一致。

现场查编号：2810122钢直尺，未贴计量确认合格标识，校准证书上校准日期2021年07月26日。不符合6.2.4中应有设备计量确认状态的标识。已确认用于某个特定的测量过程或某些过程的设备应清楚地标识或受控，以防止未授权使用。
测量设备使用环境条件满足要求。符合要求。

详见《测量设备溯源抽查表》
	质检部

生产车间


	次要不符合 01



	8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了编号为NMZN/MMS-207-2021《测量软件管理控制程序》。对测量软件的管理和维护作了明确说明。该企业没有测量软件，符合要求。
	质检部


	否

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1计量确认
	企业识别了EM-B压力变送器壳体水压密封试验、腰轮外径尺寸、传感器腔体内径尺寸3个测量过程被列为关键测量过程
查其中EM-B压力变送器壳体水压密封试验关键测量过程，按要求识别，测量设备按期校准，验证满足要求。
质检部EM-B压力变送器壳体水压密封试验关键测量过程的计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。
查阅：《计量要求导出及验证记录表》符合要求。
	质检部
生产车间


	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2 测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，企业共识别了14个测量过程，其中3个关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，密封件硬度检测过程，企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制图》和监视记录。符合要求。
	质检部

生产车间


	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	抽查了EM-B压力变送器壳体水压密封试验过程不确定度评定方法正确。
详见：《测量不确定度评定报告》。符合要求。
	质检部

	否

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了《不合格管理控制程序》编号：NMZN/MMS-219-2021，对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。符合要求。目前企业未发现不合格测量设备和测量过程。
	质检部

生产车间


	否

	13
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4  改进
	企业关于纠正预防措施控制按照测量管理体系中《持续改进控制程序》编号NMZN/MMS-220-2021执行。符合要求。
	质检部

生产车间


	否

	14
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	抽查产品质量记录均能使用法定计量单位。企业有2件强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。符合要求。
    查：2021年8月4日编号：2107072《腰轮流量计检定记录》，计量单位使用正确。符合要求。 
	质检部


	否

	15
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2 顾客满意
	企业采用《内部顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查。2021年上半年内部满意度调查对测量设备的管理满意度98.30%。
企业顾客满意度良好，没有顾客投诉、纠纷处理等问题发生。符合要求。
	销售部

供销部
	否

	16
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	能源主要消耗品种为：电。2021年1-7月消耗电1.53吨标煤,企业不是重点用能单位。符合要求。
	办公室

	否

	17
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3  能源计量器具配备要求
	企业进出用能单位应配备2台，实际配备准确度为1.0级三相四线电子式有功电能表1块。满足GB17167-2006标准4.3.8表4的要求。符合要求。
	办公室

	否

	18
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	电能表由当地供电部门统一管理，符合要求。
	办公室

	否

	19
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4  能源计量数据
	能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。
	质检部

办公室

	否


 2 / 4

