目编号：0001-2017-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：中国石化集团南京化学工业有限公司

审核员：李菁/邓福亮                        审核日期：2021年8月12日～8月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2020年8月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。2020年公司完成了控亏目标，今年上半年公司实现利润4.81亿元，安全生产经营业绩良好。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来测量管理体系重点做了以下工作： - 完善计量管理制度、管理程序。2021年3月完成了对《南化公司计量管理细则》的修订工作；对《测量管理体系检查一卡通》、《南化公司计量工作手册》进行了修订；对《测量过程控制程序》、《测量设备控制程序》、《计量确认过程控制程序》进行了部分修订。 - 加强测量管理体系人员队伍建设。2020年10月新增测量管理体系审核员、内审员各2名，2021年4月开办测量管理体系内审员培训班，共有公司各单位、部门33人参加培训并取得内审员证。 - 强化对关键测量过程、测量设备的控制。2021年中心结合“提质增效”措施、计量器具周检查、周通报，对原料、产品进出厂、内部能源、物料互供等关键测量过程加强现场检查，及时发现和处理测量过程、测量设备异常，保证计量数据准确可靠。 - 推行三级抽检，管控定量包装。橡胶化学品部对定量包装测量过程管控较好，开展班组、装置、运行部三级抽检，巩固定量包装计量偏差收窄成果，现场抽检TMQ、6PPD净含量均优于控制指标。信息化与计量中心每月定时对定量包装进行抽检，并编制《定量包装抽检通报》。 - 与运行部“结对子”，加强计量法规、制度宣贯工作。2021年利用《计量工作月报》、《南化报“5.20世界计量日专版”》开展计量法律、法规、测量管理体系知识宣贯工作，提升全体员工参与体系管理的意识。 - 通过加强进出厂测量过程控制、强化能源计量管理等方式挖掘计量管理效益，2021年共开展计量专业公司级“提质增效”措施4项，全年增效目标152万元，至7月31日已实际增效101万元；中心另开展内部“提质增效”措施3项，全年增效目标495万元，截至7月31日已实际增效482.28万元。 企业组织机构和产品未有变化，2020年7月-12月，接到顾客反馈3起，2起为防老剂产品结块质量问题，1起为氢氧化钠计量问题，均及时处理反馈。今年上半年，未接到顾客投诉。测量管理体系开展了2020年度内部顾客满意度调查，征求内部顾客满意度评价，调查结果均为“满意”。 | 管理者代表 信息化与计量中心 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 2021年初信息化与计量中心制订了2021年公司测量管理体系质量目标（共10项），公司相关单位和部门对公司质量目标进行了分解，分别制订了支撑目标，对目标完成情况分别按月、季、年的频次进行监视跟踪并验证考核。2021年1～7月份公司10项测量管理体系质量目标均已完成。 | 信息化与计量中心 企管法律部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 2021年7月26日公司企业管理部组织了企业一体化管理评审，由公司领导层、各个运行部、部门负责人、体系联系人参加，由公司总经理杨正刚主持，公司党委书记叶晓东参加，对体系的内审各项纠正和预防措施的实施状况内外部顾客对企业产品/服务反馈的信息包括现场不合格报告和分析、方针目标的可行性、适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性进行了评审。结论如下：公司制定的质量、环境、职业健康安全、能源、测量目标适宜，完成较好，与方针保持一致； 现有组织机构能够保证一体化管理体系需要并满足体系运行要求； 重要环境因素和重大危险源受控，措施有效，未发生上报总部的安全生产事故和环保事故，基本杜绝环保投诉； 产品质量保持稳定，顾客和员工满意度较高； 员工队伍精气神提升，工作作风明显改善，执行力穿透力有效提高，依法合规经营和风险管理意识有效加强。 | 管理者代表 企管法律部 信息化与计量中心 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查检验部苯胺纯度测量过程，编号：CP-SP-09，型号8890气相色谱仪，2020年3月18日经江苏省计量科学研究院检定，朱立辉确认，计量确认标识规范。 查检验部精制液体盐，编号：2592具塞滴定管2018年11月9日经江苏省计量科学研究院检定，有效期2021年11月8日。编号：2590具塞滴定管2019年5月21日经江苏省计量科学研究院检定，有效期2022年5月20日。编号：IC72RC190315,型号iCAP7000 Radial等离子发射光谱仪，2021年4月27日经南京市计量监督检测院校准。 | 检验部 | 否 |
| 5 | 企业是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查：物装中心负责提供测量设备的外部供方评价，外部供方经中石化总部确认，信息化与计量中心负责计量检定/校准外部供方评价，建立 了《合格供方/外包方名录》，并对外包方进行了评价。 | 物装中心 信息化与计量中心 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查检验部苯胺纯度测量过程，编号：CP-SP-09，型号8890气相色谱仪，2020年3月18日经江苏省计量科学研究院检定，检定合格，计量性能基线噪声0.02pA，基线漂移0.09pA/30min，检测限0.04ng/s定量重复性0.8%满足GB/T 2961-2014国家标准要求。 查检验部精制液体盐，编号：2592具塞滴定管2018年11月9日经江苏省计量科学研究院检定。编号：2590具塞滴定管2019年5月21日经江苏省计量科学研究院检定。检定合格，计量性能满足Q/320482 FYH007-2019企业标准。 | 检验部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查检验部苯胺纯度测量过程，现场抽样：苯胺纯度留样分析结果99.96%，抽样分析结果99.97%，抽样误差0.01%在允许误差0.1%以内。 查检验部精制液体盐，现场抽样：氯化钠含量留样分析结果314g/L，现分析结果314g/L，抽样误差0在允许误差1.0g/L以内。钙镁离子含量留样分析结果未检出，抽样分析结果未检出，抽样误差0在允许误差0.01g/L以内。硫酸根离子含量留样分析结果3.6g/L，抽样分析结果3.5g/L，抽样误差0.1在允许误差0.1g/L以内。 | 检验部 | 否 |
| 7 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司企管法律部于2021年2021年4月26日～4月29日对公司14个部门测量管理体系进行了内部审核。本次审核主要是通过查阅资料、询问工作流程、考查专业人员标准规范的熟悉程度、验证统计数据、核实现场器具等形式，对被审核单位/部门的测量管理体系运行和持续改进情况进行审核，其中对标准要求的管理职责、满足顾客要求、资源管理、计量确认和测量过程的实现以及测量管理体系的分析和改进等要素进行重点审核。内审组在内审过程中已就审核发现与被审核单位/部门进行了充分的、有效的沟通讨论，共查出各类问题39项，其中不符合项1项，对所开出的1份不合格报告，要求责任单位于5月12日前完成纠正措施计划制订，于6月1日前全面完成纠正措施的实施，信息化与计量中心于6月10日前进行完成情况验证。 | 管理者代表 信息化与计量中心 企管法律部 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上年不符合项：抽查检维修部报警仪期间核查用的9414124标准气体，有效日期至2020年3月31日，已过期，不符合认证审核准则条款号：6.3.1测量设备的要求。检维修部制定了《仪表分部标气库房管理规定》，对标准气体建立台账，分类存放。经现场确认纠正满足要求，同意不符合项关闭。 | 信息化与计量中心 | 否 |
| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对内外审核发现的问题组织进行了纠正和整改，对查出各类问题39项，其中不符合项1项，均按时间节点完成整改。对所开出氯气报警仪计量确认问题的不符合项进行纠正和纠正措施。 | 信息化与计量中心 | 否 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 内部顾客满意度调查：参与调查的单位包括生产技术部、安环部、设备工程部、信息化与计量中心、煤化工部、动力部、橡化部、油化部、检验部等单位和部门。共发出调查问卷12份，共收到有效反馈问卷12份。调查项目为：1.对年度测量体系目标的评价；2. 对公司统一委外检定/校准及时性是否满意。项目1平均分为98.2分，项目2平均分为98.0分，调查结果均为：满意。 外部顾客满意度调查：2020年7-12月，共向165家用户发出电子邮件，对公司12个产品进行了调查，回收率100%，顾客满意度为98%。 | 信息化与计量中心 销售中心 | 否 |
| 11 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 计量单位使用正确，查企业测量设备台帐，其中企业最高标准器具、用于安全环保、贸易结算等强检类计量器具58台均能计划执行强制检定计量器具申报备案、并已按期检定。 | 信息化与计量中心 | 否 |
| 12 | 公司对标志的使用是否符合相关标准和规定？公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于企业形象宣传、介绍、业务承揽等。 | 信息化与计量中心 | 否 |