项目编号：0001-2017-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：中国石化集团南京化学工业有限公司

审核员：俞军                   审核日期：2021年8月12日至2021年8月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 1）、查储运部磷肥区苯胺罐区汽车衡出厂电子汽车衡型号SCS-100/110t编号B336750563。南京市计量监督检测院检定证书编号01103992-003，检定日期2021年01月13，有效日期2022年01月12日。 2）出厂编号：质量流量计14900101/3434640，型号CMF300/2700R由南京市计量监督检测院出具检定证书编号01143085，检定日期2021年04月14日，有效日期2022年04月13日。 3）、汽车装车出厂仪表编号FT-44113出厂编号12002620氯化苯装车质量流量计；黄灯报警，报警信息驱动超限影响计量准确度。不符合条款6.3.1 | 储运部、煤化工部 | 是 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 1）、储运部苯仪表位号GIA44105，出厂编号17080473型号为：PID-901气体报警仪；南京市计量监督检测院出具的校准证书编号：01118587-016，校准日期2021年02月02日，现场设备确认日期2021年3月1日，有效日期2022年2月1日。确认人杨海力。 2）、氮肥区汽车衡称重测量过程，依据《物料进出厂汽车衡测量过程控制规范》为汽车衡称重比对，查2021年7月份监视记录均满足衡器差值±40kg的控制要求。 3）、查储运部苯胺罐区和5#、11#码头苯、苯胺进出厂测量过程，苯胺装船流量计与商检量偏差小于±0.2%，流量计按期检定。测量过程分别为5#码头苯胺出厂表计量、5#码头苯进厂计量、11#码头苯进厂计量、11#码头苯胺出厂表计量四个测量过程识别为一般测量过程。进出厂计量关系到贸易结算和公司的经济效益，与企业沟通后，立即安排将以上四个过程作为关键测量过程进行控制。 | 煤化工部 储运部 苯化工部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 查储运部《测量过程及控制一览表》电子称重9个高度控制测量过程，煤化工部50个高度控制过程，查苯化工部测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，温度测量按控制规范规定的频次进行监视。企业新增1个高度测量过程，对已建立的高度测量过程进行计量要求导出和验证、测量过程有效性确认、持续监控有效，详见附件。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视。 查动态轨道衡测量过程测量设备GCU-100动态轨道衡测量准确度等级±1%，测量范围（0-100）t满足准确度等级±1%，测量范围（0-100）t技术要求。 储运部磷肥区汽车衡称重测量过程控制规范中规定的频次对测量过程进行持续监视，制作了控制图。 | 煤化工部 储运部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了储运部磷肥区汽车衡称重等关键测量过程不确定度评定，方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 储运部 | 否 |