编号：0187-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 宁波迈拓斯数控机械有限公司 | | | | | 审核员 | 陈婧 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级  /最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准  机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 技术部 | 千分表 | XSQ792 | (0-1)mm | 0.0035mm | MPEv：1.0μm/mm | 宁海县计量技术测试所 | 2019-11-06 | √ |
| 技术部 | 耐压测试仪 | 2903322 | LK2670A | ±5.0% | 耐压仪漏电流校准器 | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 2019-03-21 | √ |
| 技术部 | 万用表 | NEDA1604 | MS8261 | ±0.5% | 多功能校准源 | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 2019-03-21 | √ |
| 技术部 | 绝缘电阻测试仪 | 2903035 | LK2679D | ±5.0% | 兆欧表检定装置  数字万用表 | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 2019-03-21 | √ |
| 技术部 | 游标卡尺 | EA204129 | （0～150）mm | ±0.02mm | 卡尺量具检定装置 5等 | 宁海县计量技术测试所 | 2019-03-20 | √ |
| 技术部 | 百分表 | 2046S | （0～10）mm | 0.007mm | 卡尺量具检定装置 5等 | 宁海县计量技术测试所 | 2019-03-20 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  企业未建计量标准，测量设备均送计量技术机构检定/校准，抽6台测量设备，经查其检定、校准证书 ，溯源符合要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2019 年11 月13 日~11 月14 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**