[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0124-2018-2021
审核员现场审核记录

企业名称：西安思坦仪器股份有限公司

审核员：  李俐  郭力                           审核日期：2021.8.10 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	企业近一年来测量管理体系运行情况良好，建立了一项最高标准：标准表法水流量标准装置。
企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

企业组织机构，人力资源部、生产部、质量安环部、产品开发部、采购部、销售管理部。产品无增加。
	人力资源部

生产部

质量安环部
	

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共5项。已经制定《2020年计量目标》，对目标的统计方法和统计周期形成规定。
质量安环部负责统计公司质量完成情况。提供了《计量目标统计表》统计数据已达成质量目标。
	人力资源部

生产部

质量安环部
	

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年7月15日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理周明刚主持，由管理者代表席晓光汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。
	质量安环部
	  

	
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，建立合格供方清单，查验了相关资质，否保了存评价记录，符合要求。
查测量设备检定/校准/检测管理部门，建立提供测量设备检定/校准/检测机构的合格供方清单，查验了相关资质，否保了存评价记录，符合要求。
	产品开发部

采购部

销售管理部
	

	4
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查数显扭矩扳手：编号20172014，检定日期：2021.06.02，结果为合格、压力表：编号1304509，检定日期：2021.04.09，结果为合格、压力变送器：编号RI41986，检定日期：2021.06.01，结果为合格、高精度涂层测厚仪：编号20180517012，检定日期：2021.05.27，结果为合格、活塞式压力计：编号108，检定日期：2021.01.05，结果为合格、外径千分尺：编号100905971，检定日期：2021.02.04，结果为合格、深度游标卡尺：编号09034647，检定日期：2021.02.04，结果为合格。检验检测环境条件满足要求。现场查看设备检定/校准标识完好。
	人力资源部

生产部

质量安环部
	

	5
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	企业建立了《测量设备计量确认一览表》查《测量设备计量确认一览表》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了测量设备计量确认记录。

查，关键测量过程护管表面硬度检测导出计量要求和验证记录，过程导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见计量要求导出和计量验证记录表。《计量确认过程验证记录》，测量过程名称、验证项目：计量器具名称、校准结果、测量过程技术要求、验证过程记录、确认结果确认人、确认日期等设备的计量确认记录表，符合要求。

查高精度涂层测厚仪：编号20180517012，检定日期：2021.05.27，结果为合格、活塞式压力计：编号108，检定日期：2021.01.05，结果为合格；均有检定确认、验证记录。
	人力资源部

生产部

质量安环部
	

	6
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	   企业无新增关键测量过程，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。关键测量过程控制和监视祥见《测量过程控制检查表》及附件。
	人力资源部

生产部

质量安环部
	

	7
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。
现场重点抽查了护管表面硬度检测测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	人力资源部

生产部

质量安环部
	

	8
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	部门采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量安环部沟通，暂无投诉。
	产品开发部

采购部

销售管理部
	

	9
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021年7月7-7月8日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司9个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于7月9日完成整改。
	人力资源部

生产部

质量安环部
	

	10
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅了LCR仪检定单位（中电科瑞测科技服务有限公司）的评价计量。
	人力资源部

生产部

质量安环部
	

	11
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	2020年监督审核开出1不符合项，经验证，已完成整改。

	人力资源部

生产部

质量安环部
	

	12
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅了LCR仪检定单位（中电科瑞测科技服务有限公司）的评价计量。
	人力资源部

生产部

质量安环部
	

	13
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	工艺文件、质量记录、校准和鉴定报告等均采用法定计量单位，法定计量单位使用情况较好。
	人力资源部

生产部

质量安环部
	

	14
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为：电、蒸汽、天然气、水等，年消耗 68吨标煤,不是重点用能单位。
	质量安环部
	

	15
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业主要耗能为电；企业《测量设备总台账》包括能源测量设备2台件，为强检测量设备已进行检定。
该企业规模小，不是能耗大户，2020年全年能耗：68吨标准煤。
	质量安环部
	

	16
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	查企业配备进公司电能表0.5S级，满足要求。
	质量安环部
	

	17
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	查入厂0.5S级电能表，供电局所有，有检定标识。
	质量安环部
	

	18
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求
	质量安环部
	


 1 / 7

