附录B

高度控制测量过程的有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | KP01 | 测量过程名称 | 磁钢外径检测 | 测量过程规范编号 |  | CL-GF201901 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 品质部 | 测量项目 | 磁钢外径 | 控制程度 |  | 关键过程控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：测量范围（0~25）mm千分尺，分度值0.01mm. 测量方法：用千分尺采用直接测量法，测量外径，读取实测数值，并记录。 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：量具使用人员，经培训合格，取得操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 查看“千分尺检定证书”在有效期为2020年3月29日，查看外观合格，符合要求 检测过程有效性进行确认： 2019年7月20日，对工件进行三次检测，平均值为Y1=5.781mm 2019年7月29日，用工件进行三次检测，平均值为Y1=5.782mm 磁缸外径检测测量设备的扩展不确定度为 U=0.0014mm 测量过程的有效性按下列方法计算： En ≈0.5 < 1 当En≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期： 2019.7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |