编号：0190-2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 宁波凯普电子有限公司 | 审核员 | 黄堪飞 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 设备部 | 压力表 | 15-05-1318 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 0.25级 | 宁波市计量测试研究院 | 2019-7-12 | √ |
| 设备部 | 数显温控仪 | 12051525（WKY01003） | 309 | *U=1℃（k=2）* | 0.02级 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2019-03-26 | √ |
| 设备部 | 带表卡尺 | 43405 | （0-150）mm | *U=0.02mm（k=2）* | 5等 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2019-03-26 | √ |
| 设备部 | 电子天平 | 12103(FW01030) | CPPT-A+100 | *U=3mg（k=2）* | F1等级 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2019-03-26 | √ |
| 设备部 | 电光分析天平 | 020440 | TG328A(S) | *U=0.4mg（k=2）* | E2等级 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2019-03-26 | √ |
| 设备部 | 数显推拉力计 | TL01007 | SH-2 | *U=0.5 %**（k=2）* | F2等级 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2019-03-26 | √ |
| 设备部 | 外径千分尺 | LS02002 | (0-25)mm | *U=1.4*μm*（k=2）* | 4等 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2019-03-26 | √ |
| 审核综合意見：（查该公司《测量设备台账》，测量设备送宁波市计量测试研究院、格恩计量检测（浙江）有限公司检定、校准，抽7台测量设备，经查其检定、校准证书 ，填写规范，符合要求。 |
| 审核日期：2019 年11 月16日~11 月17 日 审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**