编     号：0190-2019

现场审核记录

企业名称：_宁波凯普电子有限公司_

审核员：   鞠录梅                         审核日期： 2019年11月16日 ~11月17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表周雅萍，她对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 通过制订测量体系文件和企业相关制度，企业规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门设备部进行传递。为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理赋予职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。 公司已识别出了《磁钢外径检测测量过程》等2个关键测量过程。公司测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作比较薄弱，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 公司管理层设备部 研发中心 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编写了KPDZ/CM -01-2019《测量管理手册》和KP/CX(001-017)-2019《程序文件》，基本覆盖标准的全部要素。规定管理者代表的计量职能9项。企业计量职能机构是总经办。已在公司体系文件中规定总经办6条计量管理职责。 询问设备部何海明，清楚自己在测量管理体系及本职工作岗位中的计量管理职责。 | 管理者代表设备部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生产部、研发中心、销售部等部门均已识别关键测量过程顾客的测量要求，设备部导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 抽查《磁钢外径检测测量过程计量要求导出和计量验证记录》等记录，符合要求。 | 生产部 研发中心 销售部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 抽查KP/CX 003-2019《质量目标分解及控制程序》，规定了公司的质量目标3项，质量目标与计量方针一致。查《2019年测量管理体系计量目标完成》已对3月-10月质量目标完成情况进行统计。 | 总经办 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2019年10月18日制定了测量管理体系评审计划，并开展了公司测量管理体系管理评审。会议由公司总经理俞主持，管理者代表汇报了体系运行情况。 会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。会议对公司测量体系目前存在的计量目标的可行性管理问题、内审不符合项的纠正预防措施的有效性及实施情况，测量设备操作规程不规范等方面的问题，制定了整改措施计划，并落实了责任部门。 | 管理者代表及企业管理层 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企编写了了KP/CX005-2019《人力资源控制程序》，规定测量体系中6类人员职责。 抽查《测量管理体系人员一览表》，体系人员共460人。 抽查公司员工郁文珠《技能举证表》一份，规定了其工作职能。 抽查《公司培训实施计划书》，企业制定了2019年度各部门人员培训计划2项。查2019年10月20日手册程序文件学员考评表1份，对培训效果进行了评价。查2019年度培训台账已完成培训。 | 品质部 总经办 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编写了KPDZ/CM -01-2019《测量管理手册》和KP/CX(001-017)-2019《程序文件》，覆盖标准的全部要素。执行时间为2019年3月1日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 抽查NKP/QR-SP05-01《文件及记录总览表》，共登记计量管理记录255份。 查《外来文件清单》中企业产品执行标准为: GB/T 9397-1996《直接辐射式电动扬声器通用规范》等国家标准，已受控。 | 研发中心 办公室 品质部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司编写了KP/CX 006-2019《测量设备配备和流转控制程序》。企业编制了测量设备台账，规定了测量设备列入体系管理方法。设备部负责测量设备全过程管理。抽查《测量设备2019年度周期检定计划表》，设备部负责定期送检送校工作。企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理，基本符合标准要求。 | 生产部 设备部 |  |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编写了KP/CX 012-2019《外部供方和委外服务控制程序》文件。 查数显推拉力计校准证书一份，企业委外校准服务机构为“格恩计量检测（浙江）有限公司”，查《检定校准服务供方资质调查评价表》一份，已进行资质评价。校准服务机构资质满足要求。 抽查《合格供方名录》中测量设备供应商为常州中策仪器有限公司，供应信号发生仪器、数字电桥等测量设备，查其《检测设备供方评价表》资质满足要求，资料和相关记录齐全。 | 设备部 物控部 设备部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了KP/CX 007-2019《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》、KP/CX 010-2019《测量设备标识控制程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业测量设备，均进行了检定、校准和粘贴标识。测量设备满足预期使用要求。抽查生产部六车间计量编号为FW01030电子天平，型号规格为BH-15，标识上有效日期为2019年03月26日，校准证书编号为LX1912070393-002，查《仪器计量确认清单》，已对证书的校准日期、有效日期进行确认，测量设备校准证书有效，符合要求。 | 设备部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了KP/CX009-2019《测量设备确认间隔控制程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。抽查生产部使用的编号TT02022数字式温湿度表，标识上计量确认日期为2019年3月26日，核实此量具的校准证书，建议复校日期为2020年3月25日，仪表温度湿度显示状态正常，间隔符合要求。 | 设备部 生产部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了KP/CX 006-2019《测量设备配备和流转控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 管理者代表 设备部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了KP/CX012-2019《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《关键测量过程及控制一览表》，识别了38个测量过程，8个重要过程，2个关键测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，有计量确认明细表和计量确认验证记录。抽查关键控制测量过程《磁钢外径检测测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 研发中心 品质部 生产部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查KP/CX 015-2019《测量不确定度评定控制程序》文件满足标准要求。现场重点抽查了《磁钢外径检测测量过程不确定度评定》，方法正确，见附录A《磁钢外径检测测量过程测量不确定度评定报告》。 | 设备部 研发中心 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了KP/CX 007-2019《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》。企业未建立最高计量标准开展检定。企业强检测量设备送“宁波市计量测试研究院”，计量检定机构授权证书号：（浙）法计（2018）3002号。其他用于检验的测量设备均委外到“格恩计量检测（浙江）有限公司”机构进行校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。随机抽查2份测量设备校准证书，编号为43280的功放、编号为20103张力计。校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 | 设备部 生产部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别了监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表 设备部 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查《2019年度内部审核实施计划》，于2019年10月12日完成内审工作。企业已按计划日期实施了内审，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，对公司的主管领导、7个部门和生产车间，进行了全要素的审核。查《测量管理体系内审检查表》一份。此次内审中，共发现1个不符合项，属于一般不符合项，涉及有关责任部门是设备部。已进行原因分析，制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作。2019年10月13日，内审中的发现的1个不符合项已关闭。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理者代表总经办 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司编写了KP/CX 016-2019《内部审核和监视控制程序》。 企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程一览表》规定的频次进行监视。查《测量设备计量特性验证记录表》一份，2019年4月2日对温度测试仪器（编号TT03003）校准证书定期验证符合要求。 | 管理者代表设备部 研发中心 生产部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了KP/CX 011-2019《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施了改进、有效性评价。 企业2019年10月12日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改关闭。 | 设备部 生产部 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了KP/CX 017-2019《纠正措施和预防措施控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。 | 管理者代表 设备部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业建立强制检定测量设备台账。测量设备按周期送检计划进行检定/校准。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 设备部 生产部 | 否 |