编     号：0190-2019

现场审核记录

企业名称：宁波凯普电子有限公司

审核员   黄堪飞                         审核日期： 2019年11月16 日 ~11月17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了KPDZ/CM-01-2019《测量管理手册》，明确了相关部门的职能。 询问设备部陈晓波、品质部张如意、生产部陈灿昆等测量体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 总经办 设备部 品质部 生产部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编写了KP/CX 001-2019《测量文件控制程序》，其中规定了测量管理体系文件的控制要求。查外来文件GB/T 9397-1996 《直接辐射式电动扬声器通用规范》一份，未进行受控。属于一般符合项。 | 总经办 生产部 品质部 | 不符合项 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 查企业《测量设备检测软件台账》，查测试编号CLi01003《检测软件测试记录表》，符合要求。 | 设备部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编写了KP/CX 002-2019《记录控制程序》，规定了记录的控制要求。查产品名称KP3642ST1R50《汽车产品车间过程检验记录单》（生产批号：QP2019072052）一份，符合要求。 | 总经办 生产部 品质部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 在现场审核时发现，企业计量确认状态标识基本规范。 查生产车间现场计量编号12103（FW01030）的电子天平（20mg~100g），合格证及计量确认标识齐全。 查生产部六车间编号15-05-1318的压力表（0—1.6）MPa，未见合格证及计量确认标识。不符合6.2.4条款，属于次要符合项。 | 设备部 生产部 | 不符合项（01） |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司编写了KP/CX 006-2019《测量设备配备和流转控制程序》、KP/CX 007-2019《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》。企业共有测量设备661件。企业编写了《测量设备台账》。测量设备管理和溯源符合要求。 抽查：编号12051525（WKY01003）数显温控仪校准证书，校准日期：2019.3.26；编号15-05-1318的压力表检定证书，检定日期：2019.7.12。分别由格恩计量检测（浙江）有限公司校准、宁波市计量测试研究院检定。查宁波市计量测试研究院，计量检定机构授权证书号：（浙）法计（2018）33002号。台账信息和证书信息一致。量值均溯源至SI单位。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 设备部 生产部 品质部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编写了KP/CX 014-2019《测量环境和数据修正控制程序》文件，环境条件满足要求。 | 设备部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.计量确认 | 企业针对测量设备建立了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《关键测量过程一览表》对设备的测量进行了管理。 企业建立了KP/CX 007-2019《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》、KP/CX 010-2019《测量设备标识控制程序》。 抽查“外径千分尺”的校准证书（证书编号：CD1912069592-007,校准日期：2019.3.26）在有效校准期内使用，标识已粘贴，满足预期使用要求。 对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行了监视控制。 | 设备部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了KP/CX 007-2019《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》、KP/CX 009-2019《测量设备确认间隔控制程序》、KP/CX 006-2019《测量设备配备和流转控制程序》文件。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产部 设备部 | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了KP/CX 006-2019《测量设备配备和流转控制程序》文件、KP/CX 007-2019《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》文件和KP/CX 009-2019《测量设备确认间隔控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产部 设备部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了KP/CX 007-2019《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》，建立了《关键测量过程一览表》识别了2个关键测量过程。对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，其中磁钢外径检测测量过程属于关键测量过程。编制《磁钢外径检测测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行控制。 抽查关键控制测量过程《磁钢外径检测测量过程控制规范》规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。符合要求。 | 生产部 设备部 品质部 研发中心 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编写了KP/CX 015-2019《测量不确定度评定控制程序》文件满足标准要求。现场重点抽查了《磁钢外径检测测量过程不确定度评定报告》，方法符合要求。见附录A《磁钢外径检测测量过程不确定度评定报告》。 | 生产部 品质部 研发中心 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业测量设备委外送检到“宁波市计量测试研究院”和“格恩计量检测（浙江）有限公司”进行检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 抽查编号020440的电光分析天平校准证书，校准日期：2019.3.26、编号15-05-1318的压力表检定证书，检定日期：2019.7.12等2份测量设备校准/检定证书，填写规范，符合要求。量值均已溯源到SI单位标准。 | 设备部 品质部 | 否 |
| 14 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2．2 顾客满意 | 企业编制了KP/CX 004-2019《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2019年1月8日对公司外部顾客的满意度进行了调查，共发出60张调查表，收回58张，顾客满意度98.9%。 | 销售部 品质部 | 否 |
| 15 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业建立了KP/CX 011-2019《不合格控制程序》，防止不合格的测量设备带来计量数据失准，确保测量数据准确、可靠。对发现的不合格进行确认，加以标识进行隔离，并做好记录。已对不合格测量设备的处置做出了明确规定。 | 生产部 设备部 品质部 | 否 |
| 16 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编写了KP/CX 017-2019《纠正措施和预防措施控制程序》文件，对潜在的不合格，分析其原因，采取有效的措施，防止不合格发生；对已发现的不合格，分析原因，采取有效的纠正措施，预防不合格再次发生，以完善测量管理体系，实施持续改进，提高测量质量。 | 生产部 设备部 品质部 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业有6台压力表均已送检，抽查编号15-05-1318的压力表，证书在有效期内。计量单位使用情况符合要求。 | 设备部 生产部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、水；2018年能耗为：电：1320000kWh,折标煤162.2吨标煤；水：2215吨，折标煤0.2吨标煤；共消耗162.4吨标煤。不是重点用能单位。 | 生产部 总经办 物控部 | 否 |