[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


项目编号：0163-2020-2021
审核员监督审核记录（一）

企业名称：青岛佳明测控科技股份有限公司

审核员：_______________           
审核日期： 2021年08月16日 上午至2021年08月17日 下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？
是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？对投诉的处理情况？

企业组织机构有否变更？产品有否增加？
企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件并对人员能力进行评价？ 

 
	5.2顾客为关注焦点

6.1.2能力和培训
8.2.2顾客满意
	一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。
企业营业执照等资质未发生变化。企业组织机构没有变更。企业产品没有增加。企业未收到投诉。
查《2021年度公司员工培训计划汇总一览表》、《岗位人员能力评价表》及《培训记录表》，已完成对公司所有人员进行了培训后专业能力评价。

企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2021年测量管理体系客户满意度调查计划》1份，计划日期为2021年6月，查《2021年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出内部客户满意度调查表5份，外部客户满意度调查表3份，2021年顾客满意度为97.8%。已达到目标值。
企业本次无新增测量过程。企业共识别31个测量过程，19个重要过程， “挥发性有机物（VOCs）在线检测系统接地电阻检测”等3个测量过程被列为关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。
	管理层
人力行政部
质量部
技术中心
市场营销中心
供应链中心
生产事业部
	否

	2
	企业质量目标完成情况？
	5.3质量目标
	企业制定了4项质量目标。查《2021年质量目标分解计划》，已将目标分解到6个部门。查《2020年测量管理体系质量目标完成报告》和《2021年测量管理体系质量目标完成报告》各1份，企业完成对2020年8月-2021年度7月质量目标完成情况的统计分析工作，均已完成目标值。 
	管理层
人力行政部
质量部
技术中心
市场营销中心
供应链中心
生产事业部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年6月20日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况。评审的内容覆盖了6个部门。输入工作包括一年来质量方针、质量目标完成情况报告、测量管理体系运行情况、内审完成情况、客户满意调查情况、培训情况、测量过程控制情况、设备溯源及供方评价等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了3个改进建议并落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。
	管理层

人力行政部
	否

	4
	抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识？

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？

测量设备使用环境条件是否满足要求？ 
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	企业共有59台测量设备和3台强制检定测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。

查型号规格：DZB-718、编号为650800N0021010002的“便携式多参数分析仪”，校准日期为2021年05月17日，建议复校时间间隔为12月。查看《测量设备台账》，该设备周期间隔规定为12月，与证书相符。检定校准机构为“青岛市计量技术研究院（计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37002号。）”，签章资质有效。

查出厂编号109604267,型号规格为AN9605XW的全数显耐电压测试仪，已由“安正计量检测有限公司（机构注册号为：CNAS L9002）”校准，校准日期：2020年09月03日，测量设备证书与《测量设备台账》信息一致，符合要求。

查出厂编号1908005,型号规格为CC2520的“接地导通电阻测试仪”，校准日期：2021年03月11日。查出厂编号5022,型号规格为LGH-01F的“臭氧气体分析仪”,校准机构为“广东精衡检测科技有限公司（机构注册号为：CNAS L4487”）。有计量确认标识，与证书相符。
查现场编号为JM001“温湿度表”已送校准，查《2021年7月温湿度记录表》，测量设备使用环境条件满足要求。

抽查6份检定校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。
	质量部
生产事业部
	否

	5
	企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？


	6.4外部供方
	查测量设备的《合格供方台账》，入账的主要测量设备供方为12家。抽查NH3/NO2分析仪的供应商 杭州晟境科技有限公司”的《测量设备供方资质调查评价表》及《检测设备供方评价表》，企业已完成测量设备的外部供方的资质、供货能力、产品实物质量等方面的持续评价，资料和相关记录齐全。

查检定校准服务的《合格供方台账》，企业的检定/校准服务商共5家，其中“青岛市计量技术研究院”、“深圳市中测计量检测技术有公司”、“安正计量检测有限公司”、“广东精衡检测科技有限公司”、“青岛市城阳区计量测试所”，查《检定校准服务供方资质调查评价表》及《检定校准服务供方评价表》，已完成两家检定/校准服务供方评价，均符合要求。
	质量部
供应链中心

	否

	6
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认


	抽查关键测量过程：“挥发性有机物（VOCS）在线检测系统接地电阻检测过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。

抽查器具编号：19074736；型号规格：ZC25B-3的绝缘电阻表，已由“深圳市中测计量检测技术有限公司（机构注册号为：CNAS L4085）”校准；校准日期：2021年3月11日；校准证书编号：ST20210320376。已粘贴了计量确认状态标识，确认日期为2021年3月11日，标识清晰规范，符合要求。

企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。

查质量部出厂编号119603067,型号规格为AN9613XW的“接地导通电阻测试仪”，校准日期：2021年03月11日，证书编号为ST202103019855。查校准证书上的“本次校准使用的主要计量标准器具”--接地导通电阻检定装置的“计量特性”一栏信息与企业提供的计量确认验证表中的信息不相符。不符合认证审核准则条款“7.1计量确认”的要求。
	质量部
技术中心
生产事业部
	不符合01

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？


	7.2测量过程


	企业本次无新增测量过程。

企业共识别出了31个测量过程、《挥发性有机物（VOCS）在线检测系统接地电阻检测过程》等3个关键测量过程、19个重要测量过程，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。
抽查了新增的关键测量过程“挥发性有机物（VOCS）在线检测系统接地电阻检测过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

抽查了关键测量过程的《挥发性有机物（VOCS）在线检测系统接地电阻检测过程控制规范》，已对规范进行有效控制。

抽查了关键测量过程“挥发性有机物（VOCS）在线检测系统接地电阻检测过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。
	质量部
技术中心
生产事业部
	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？


	7.3.1测量不确定度
	查关键测量过程“挥发性有机物（VOCS）在线检测系统接地电阻检测过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附1《挥发性有机物（VOCS）在线检测系统接地电阻检测过程不确定度评定报告》。
	质量部
技术中心
	否

	9
	企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	企业制定了《2021年度测量管理体系内部审核计划》，于2021年6月4日-5日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为1个组，对企业6个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项为“6.2.4标识”。企业已及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2021年6月10日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。
	管理层

人力行政部

	否

	10
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？


	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。

抽查了关键测量过程“挥发性有机物（VOCS）在线检测系统接地电阻检测过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“挥发性有机物（VOCS）在线检测系统接地电阻检测过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。
	质量部
生产事业部

	否

	11
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	经审核组现场审核确认，企业2020年度测量管理体系认证审核中出具了3个次要不符合项。“不符合01：查技术中心现场提供使用的受控文件GB/T 30431-2020《实验室气相色谱仪》未受控。不符合认证审核准则条款 “6.2.1程序”的要求。不符合02：查生产事业部现场编号为1096051，规格型号为AN9620X的泄露电流测试仪，其标识的校准日期为2019年3月15日，经确认，该测量设备的校准证书已经过期。不符合认证审核准则条款号6.3.1测量设备”的要求。不符合03：查质量部出具的编号为MB01000104-20208002的《烟气监测控制板出厂检验报告单》中缺少检测依据技术标准的相关信息。不符合认证审核准则条款号“7.2.4 a测量过程的记录”的要求。”经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。
	管理层
质量部
人力行政部
生产事业部
供应链中心
技术中心
市场营销中心

	否

	12
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	    企业2020年度测量管理体系认证审核中出具了3个次要不符合项，经验证不符合项均已完成了整改。

企业对内审中发现的1项不符合项,涉及的条款为“6.2.4标识”，已分析原因并及时整改，不符合项已于2021年6月10关闭。经验证不符合项均已完成了整改。

   企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。
	管理层

质量部
人力行政部
生产事业部
市场营销中心
技术中心
供应链中心

	否

	13
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业有3台强制检定设备已完成送检。
查现场压力储气罐上的压力表，出厂编号为U012598, 检定证书编号：SCMTS200320273738，检定日期：2021年04月12日，有效日期：2021年10月11日。检定机构为“青岛市城阳区计量测试所（计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2015）370202）”，符合要求。
查《文件编号JMS-JY-JMS2008-ZJ水质在线自动检测仪》、《CODcr水质在线自动检测仪出厂检验报告单》等文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。
	人力行政部
质量部
技术中心
	否

	14
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书

是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。


	质量部
市场营销中心
	否

	15


	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电和水；2020年能耗为：电：331406度；水：1563吨,共消耗40.86吨标煤。企业不是重点用能单位。
	人力行政部
生产事业部
	否


 1 / 2

