[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


项目编号：0163-2020-2021
审核员监督审核记录（一）

企业名称：莱州市霸力石油机械有限公司

审核员：_______________           
审核日期： 2021年08月18日 上午至2021年08月19日 上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？

是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？对投诉的处理情况？

企业组织机构有否变更？产品有否增加？

企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？
 
	5.2顾客为关注焦点

8.2.2顾客满意
	一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

企业营业执照等资质未发生变化。企业组织机构没有变更。企业产品没有增加。企业未收到投诉。
企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2021年测量管理体系客户满意度调查计划》1份，计划日期为2021年6月8日-6月28日，查《2021年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出内部客户满意度调查表6份，外部客户满意度调查表4份，2021年顾客满意度为98.8%。已达到目标值。

企业本次无新增测量过程。企业共识别测量过程58个，包括5个关键测量过程为“内花键齿轮外径测量过程”，重要测量过程16个，一般测量过程15个。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。
	管理层

办公室
质检科
技术科
销售科
供应科
生产科
	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	企业制定了4项质量目标。查《2020年测量管理体系质量目标完成报告》，企业完成对2020年9月-2020年度12月质量目标完成情况的统计分析工作。查《2021年测量管理体系质量目标分解计划》，已将目标分解到6个部门，查《2021年测量管理体系质量目标完成报告》各1份，企业完成对2021年1月-2021年度7月质量目标完成情况的统计分析工作。均已完成目标值。 
	管理层

办公室
质检科
技术科
销售科
供应科
生产科
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年6月24日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及6个部门负责人汇报了体系运行情况。评审的内容覆盖了一年来的测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、内审完成情况、客户满意调查情况、培训情况、测量过程控制情况、设备溯源及供方评价等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了改进建议并落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。
	管理层

办公室
	否

	4
	抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识？

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？

测量设备使用环境条件是否满足要求？ 
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	企业共有111台测量设备，包括9台强检设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。

抽查型号规格为Ra(6.3-0.012）μm的“表面粗糙度比较样块”，校准日期为2021年04月07日，校准机构为“莱州市计量测试所”。查该测量设备校准证书编号为“C6-20210407001号”，查此校准证书上建议下次校准日期为2022年4月6日”。台账中周期间隔与校准证书相符。

抽查《测量设备台账》上测量设备“万能角度尺”，计量编号为23101,查其检定证书上检定日期为2021年4月2日。查编号为5309100392、测量范围（0-500）mm的“游标卡尺”，检定日期为2021年02月22日，有效日期为2021年08月21日。查“宽度直角尺”，出厂编号为32018，检定日期为2021年4月7日。均已完成溯源，查与“监视和测量设备台账”周期间隔信息符合，并已粘贴计量确认标识。

查检定日期2021年4月30日、出厂编号20181107、型号规格为CYH300的“压力变送器”，查检定日期2021年4月27日出厂编号为0000028323000016的“覆层测厚仪”，查检定日期2021年4月16日、出厂编号为060804508“声级计”，均已由“烟台市计量所（（计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37006））”实施检定，测量设备证书上信息与《测量设备台账》信息一致，符合要求。

查现场编号为1，型号规格为LYWSDOSMMC“温湿度计”已送校准，校准日期为2020年9月29日。查《2021年7月温度/湿度记录表》、《2021年8月温度/湿度记录表》，测量设备使用环境条件满足要求。

抽查9份检定校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。
查实验室现场使用的编号为ZJPT-01，型号规格为80*50*23cm的大理石平台一块，计量确认标识上的有效日期已过期。经和测量设备管理人员确认为到期未送检。不符合认证审核准则条款“7.3.2溯源性”的要求。
	质检科
生产科
	不符合01

	5
	企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？


	6.4外部供方
	查企业提供的原材料及测量设备的《合格供方名单》，入账的主要合格供方为36家。查《检测设备合格供方台账》，入账的主要测量设备供方为8家。

抽查原材料“铸件”的供应商 “青岛恒立精铸有限公司”、抽查测量设备“洛氏硬度计”的供应商为“莱州华银试验仪器有限公司”的《供方业绩评价表》及《供方实地评价表》及资质资料，企业已完成对外部供方的资质、供货能力、产品实物质量等方面的持续评价，资料和相关记录齐全。

查检定校准服务的《合格供方台账》，企业的检定/校准服务商共2家为“莱州市计量测试所”、“烟台市计量所”，查《检定校准服务供方资质调查评价表》和《检定校准服务供方评价表》各2份，已对检定校准服务方“莱州市计量测试所” 和“烟台市计量所”的资质和能力完成了评价。符合要求。
	质检科
供应科

	否

	6
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认


	抽查关键测量过程：“内花键齿轮外径测量过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。

查测量过程名称“内花键齿轮外径测量过程”，使用的测量设备为“千分尺”，测量范围（50-75）mm， 检定日期：2021年3月8日，有效日期：2021年09月07日，检定证书C3-20210308010。查《计量确认过程验证记录表》，验证日期为2021年3月10日，验证方法内容正确，验证结果符合要求。
企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。查实验室（0-300）mm的数显高度尺，表盘损坏，并已粘贴停用标识，查《监视和测量设备限用、报废审批表》，使用部门已于2020年10月10日办理申请停用手续。符合要求。
	质检科
技术科
生产科
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？


	7.2测量过程


	企业本次无新增测量过程。

企业共识别测量过程58个，包括5个关键测量过程为“内花键齿轮外径测量过程”，重要测量过程16个，一般测量过程15个，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。

抽查了新增的关键测量过程“内花键齿轮外径测量过程，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

抽查了关键测量过程的《内花键齿轮外径测量过程控制规范》，已对规范进行有效控制。

抽查了关键测量过程“内花键齿轮外径测量过程的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。
	质检科
技术科
生产科
	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？


	7.3.1测量不确定度
	查关键测量过程“内花键齿轮外径测量过程的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附1《内花键齿轮外径测量过程不确定度评定报告》。
	质检科
技术科
	否

	9
	企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	企业制定了《2021年度测量管理体系内部审核计划》，于2021年6月11日-12日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为1个组，对企业6个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项。企业已及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2021年6月21日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。
	管理层

办公室

	否

	10
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？


	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。

抽查了关键测量过程“内花键齿轮外径测量过程的监视记录及控制图，图中显示已对“内花键齿轮外径测量过程进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。
	质检科
生产科

	否

	11
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	经审核组现场审核确认，企业2020年度测量管理体系认证审核中出具了2个次要不符合项。“不符合01：查质检科检验室，检验尺寸使用的平台对环境温度的要求为（20±8）℃，温度变化<2℃/h，但现场未见温湿度表。不符合认证审核准则条款号“6.3.2环境”的要求。不符合02：查生产科加工二车间钳头盖工序，孔径尺寸Φ18H（+0.018/0）,其允差T为0.018mm，现场使用的（18-35）mm的内径百分表，查其校准证书示值误差为0.02mm,配备的内径百分表不能满足该尺寸检测参数要求。不符合认证审核准则条款 “7.2.3 测量过程实现 ”的要求。”
经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。
	管理层

质检科
办公室
生产科
供应科
技术科
销售科

	否

	12
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业2020年度测量管理体系认证审核中出具了2个次要不符合项，企业对内审中发现的1项不符合项, 经验证不符合项均已分析原因并已完成了整改。符合要求。

   企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。
	管理层

质检科
办公室
生产科
销售科
技术科
供应科

	否

	13
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业有9台强制检定设备。
查“压力表”检定证书编号：L4-20210406001，出厂编号为150110.1444,检定日期：2021年04月06日，有效日期：2021年10月05日。检定机构为“莱州市计量测试所（计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2015）370605）”，符合要求。

查《检测日期2021.1.9,产品炉号T200818硬度检测报告》1份、《检测日期为2021年1月7号的产品名称“修井动力钳”的工序检验记录表》3份，文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。
	办公室
质检科
技术科
	否

	14
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书

是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。


	办公室
销售科
	否

	15


	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电和水；2020年能耗为：电：475300度；水：5983吨,共消耗58.9吨标煤。企业不是重点用能单位。
	办公室
生产科
	否


 1 / 2

