附录A:

窗口玻璃宽度检验测量过程的不确定度评定

1、概述

1.1测量方法：依据《窗口玻璃宽度检验测量过程控制规范》，用游标卡尺直接测量。

1.2环境条件：温度26℃；相对湿度48%RH

1.3测量设备：游标卡尺，测量范围（0~600）mm，分度值0.02 mm,最大允许误差±0.07mm。

1.4被测工件：窗口玻璃宽度尺寸控制范围为399.4±0.2mm。

1.5测量过程：先将游标卡尺对准零位后，测量窗口玻璃宽度尺寸，测量时应注意将游标卡尺与端盖平面保持垂直，轻轻地将游标卡尺测量面接触端盖表面，读取游标卡尺示值即为窗口玻璃宽度尺寸

2、数学模型：                                        （1）

式中：---被测窗口玻璃宽度尺寸

L----游标卡尺读数值

3、不确定度计算公式：

uc2= c12u12+ c22 u22                             （2）

灵敏系数：ci =

得c1 = 1，c2 = 1

将c1，c2，代入②式可得：

uc2= u12 +u22                                                    （3）

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1输入量La的不确定度u1的评定

输入量La的不确定度u1的来源主要是测量重复性引起的标准不确定度，可通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。

对400规格窗口玻璃宽度尺寸进行测量，得到以下数据：

单位：mm

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数值 | 399.44 | 399.44 | 399.44 | 399.46 | 399.46 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 读数值 | 399.44 | 399.44 | 399.44 | 399.44 | 399.44 |

算术平均值      =399.44mm

测量实验标准差=0.006mm

实际现场测量过程只测量一次，则测量重复性引起的标准不确定度u1为：

u1=0.006mm

3.2输入量Lb标准不确定度的评定

4.2 B类标准不确定度评定u2

卡尺引入的标准不确定度，依据游标卡尺校准证书测量设备的不确定度U1为0.02mm( k=2)，取其为均匀分布，其标准不确定度分量为：

u2=0.02/2mm=0.01mm

5、标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量uc | 不确定度来源 | 标准不确定度的定值u（xi） | 灵敏系数ci | u（xi）ci |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A类标准不确定度 | 被测产品测量重复性所引入的不确定度 | 0.006mm | 1 | 0.006mm |
| B类标准不确定度 | 测量设备引入的不确定度 | 0.01mm | 1 | 0.01mm |

6、合成标准不确定度的计算:

uc2= u12 +u22

uc=0.012mm

7、扩展不确定度的评定

取包含因子k=2   U=k·uc =2×0.012= 0.024mm

8、游标卡尺测量窗口玻璃宽度尺寸的测量结果的扩展不确定度为

测量窗口玻璃宽度尺寸399.44mm， U=0.024mm  k=2