编号：0189-2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 宁波欧尼克科技有限公司 | 审核员 | 黄堪飞 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 生产部 | 压力表 | HI8411 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 0.25级 | 宁波市计量测试研究院 | 2019-10-30 | √ |
| 生产部 | 温湿度计 | 7040600002 | WSB-A1 | *U=0.5℃（k=2）**U=3.0 %RH**（k=2）* | *U=0.09℃**（k=2）*MPE:±*0.2℃* | 浙江中溯计量技术有限公司 | 2019-04-23 | √ |
| 生产部 | 地磅 | 711607 | 3T | *U=0.6 kg（k=2）* | 铸铁砝码M1等级砝码 F1等级 | 浙江中溯计量技术有限公司 | 2019-04-23 | √ |
| 生产部 | 内测千分尺 | 7041000010 | （5-30）mm | *U=2*μm*（k=2）* | 量块4等 | 浙江中溯计量技术有限公司 | 2019-10-28 | √ |
| 生产部 | 表面阻抗计 | 0912024 | QUICK499 | 10GΩ—100GΩ：6.3% | 电阻：0.2级电压：MPE:±1% | 浙江中溯计量技术有限公司 | 2019-04-23 | √ |
| 生产部 | 静电测试仪 | 0302143 | 498 | *U=0.6%（k=2）* | 电阻：0.2级电压：MPE:±1% | 浙江中溯计量技术有限公司 | 2019-04-23 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | 7041000005 | （0-25）mm | *U=3*μm*（k=2）* | 量块4等 | 浙江中溯计量技术有限公司 | 2019-10-28 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：（查该公司《监视与测量设备台账》，测量设备送宁波市计量测试研究院、浙江中溯计量技术有限公司检定、校准，抽7台测量设备，经查其检定、校准证书 ，填写规范，符合要求。 |
| 审核日期：2019 年11 月14 日~11 月15 日 审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**