测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 宁波安联检测有限公司

编    号：        0188-2019

认证报告内容

1. 企业名称： 宁波安联检测有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 浙江省宁波市宁波高新区凌云路1177号006幢5号4层1区

企业活动范围和场所：浙江省宁波市宁波高新区凌云路1177号006幢5号4层1区

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 3.5  (人.日)，现场人日 3  (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2019-11-14 14:00:00至2019-11-14 17:00:00，

现场审核： 2019年11月17日 上午至2019年11月17日 下午.

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴素平 | 女 | 组长 | 13912864865 | 高级审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0026 |
| 沈 泽 | 男 | 组员 | 18767164261 | 审核员 | 中认协评[2019]106号ISC[S]0051 |
| 陈 婧 | 女 | 组员 | 15888825666 | 审核员 | 中认协评[2019]179号ISC[S]0332 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 钟狄阳 | 袁雪梅 | 江兵 | 张宇 | 褚金达 | 黄锡涛 | 俞萌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总经理 | 质量 负责人 检测部 质量部 | 技术 负责人 环境 技术部 | 检测部 检测员 | 综合部 主管 | 职业 卫生部 经理 | 市场部 经理 |

9. 认证审核准则：

9.1、ISO10012-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：环境检测、职业健康检测评价技术服务的产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面有关的所有活动的测量过程、场所、实际位置；  涉及的部门：管理层、质量部、检测部、环境技术部、综合部、职业卫生部、市场部。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：环境检测、职业健康检测评价技术服务等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为1000万元，营业执照统一社会信用代码91330201MA282UF146,营业期限2016年10月31日至2036年10月30日，2016年10月31日取得营业执照。法人资格满足要求。企业的服务项目：环境检测、职业健康检测评价技术服务，该公司取得了浙江省质量监督局的CMA检验检测机构资质认定证书，证书编号 171120342086，有效期至2023年06月28日。经查公司的服务没有顾客对服务的质量投诉等。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年06月01日发布、2019年06月10日实施了企业测量管理体系《管理手册》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质量部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它5个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者18项职能，质量负责人29项职能。计量职能部门的17项职能。并配备了业务流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为HJ 586-2010《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》、HJ 601-2011《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》、GB 7467-1987《水质 六价铬的测定  二苯碳酰二肼分光光度法》、HJ 584-2010《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》、GB/T 15516-1995《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》、HJ 685-2014《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》、GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》。HJ 618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》等标准，企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了有机物浓度，金属浓度，物化指标，物质质量，气体流速，噪声检测等8个关键测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对221台件测量设备中的重要的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对有机物浓度--苯系物，金属浓度 --铅含量、铜含量、铬含量，物化指标--化学需氧量COD、总氮、PH值、氨氮、总磷、石油类含量；物质质量—电子天平称重，气体流速—采气流量，噪声检测等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2019年10月12日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，未发现不符合项。

12.4.2、企业于2019年10月18日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业钟狄阳总经理主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，各部门汇报了各部门体系工作的运行情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并形成了管理评审报告，满足要求。

13. 现场审核情况：

审核组于2019年11月17日，利用一天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业6个职能部门，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节，环境检测、职业健康检测中有机物浓度，金属浓度，物化指标，物质质量，气体流速，噪声检测等测量过程，该企业主要耗能为电、水，年耗标准煤11t,非重点耗能企业。企业的各级能源测量设备配备和准确度等级满足要求，能源管理满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质量部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员35人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了8个测量过程，环境检测、职业健康检测中有机物浓度，金属浓度，物化指标，物质质量，气体流速，噪声检测等被列为关键测量过程。企业检测测量过程测量设备配备齐全，企业共有221台件（其中强制检定设备4台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备基本均已检定、校准，在有效期内，测量设备环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；技术部负责建立测量设备合格供方名录，并对提供服务的检定、校准机构的外部服务方建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

企业制定了四条测量管理体系质量目标，企业规模较小未分解，有具体指标可测量，由质量部进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核，均达标。

13.2本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、企业未对外部服务方“宁波市计量测试研究院、上海计量测试技术研究院”进行验收选择和确认评价。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.4条款。

13.3现场重点抽查了气体采样流速测量过程等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备全部委托法定计量机构进行检定、校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1抽查：气体采样流速测量过程。详见附件《测量过程控制抽查表》

13.5.2现场重点抽查了气体采样流速测量过程的不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3现场重点抽查了气体采样流速测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2019年11月14日的文件审核和11月17日的现场审核情况，审核组认为： 宁波安联检测有限公司领导重视测量管理体系工作，质量部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经检定、校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为宁波安联检测有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

希望企业将关键测量过程的监视工作更加规范、细化，确保检测数据的准确，更好地为满足顾客要求。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：                                日期：

- 审核组成员(签字)：                                   日期：

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：