项目编号：0866-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 成都尚瑞斯仪器仪表有限公司

审核员：                     审核日期： 2021年  8月15日下午 ~ 8月16 日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问技术质量部、供销部、行政部领导、兼职计量员及相关测量原材料检验、测量设备操作人员清楚自己的工作职责。 | 技术质量部/行政部/ 供销部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 技术质量部已组织识别企业《氨氮水质在线自动分析仪泄露电流检验过程》等10个测量过程 3个关键测量过程,顾客的测量要求、法律法规要求；企业建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 企业产品质量较好，技术质量部、供销部、行政部等部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有发生顾客投诉、纠纷等状况。符合要求。 | 技术质量部行政部/ 供销部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，行政部已对公司总的质量目标进行了统计，有具体指标可测量，质量目标均能达标。企业对各部门质量目标进行分解考核，企业管理评价考核方式满足要求。 详见：《2021年公司计量工作质量目标完成统计表》。行政部《2021年度测量管理体系前5个月目标完成情况进行分解，符合要求。 | 技术质量部/ 行政部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查企业行政部编号SRS/CLJL-01《2021年度测量人员培训计划》及编号SRS/CLJL-02《培训记录表》，计划5项，完成3项，按培训项目进行分类，有员工参加培训时间表和评价记录。 | 行政部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业产品主要执行标准为GB 51348-2019 《民用建筑电气设计标准》、HJ 353-2019《水污染源在线监测系统 （CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》、HJ 354-2019 《水污染源在线监测系统 （CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》、355-2019《水污染源在线监测系统 （CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》等标准.标准现行有效。满足要求 | 技术质量部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了编号SRS/CX-08-2021《质量记录控制程序》。 抽查抽查编号：SZCDSYSNH210096《在线自动监测仪测试报告》漏电电流1mA记录日期2021年5月25日检验人：万林。其他测量参数：描述正确。符合标准要求。依据顾客要求，设备信息、保存期限、信息量满足要求。 | 技术质量部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对25台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。 查技术质量部出厂编号为C210286235的数字万用表, 2021年4月9日检定合格,现场标识、台账信息内容和证书一致。 企业测量设备对环境条件无特殊要求，测量设备使用环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 技术质量部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了编号SRS/CX07-2021《测量软件管理控制程序》。企业目前没有应用软件。 | 技术质量部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：《氨氮水质在线自动分析仪泄露电流检验过程》，按要求识别，测量设备按期检定，验证满足要求。 查技术质量部 关键测量过程《氨氮水质在线自动分析仪泄露电流检验过程》，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 详见：《计量要求导出及验证记录表》 现场发现技术质量部在用仪器 编号为2101006307的酸度计，没有进行计量确认。 不符合GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准7.1.计量确认中7.1.1总则的管理要求 | 技术质量部 | 次要不符合01 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》信息齐全；企业对氨氮水质在线自动分析仪泄露电流检验过程、光强信号调试、标准样品的测试 等3个测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，《氨氮水质在线自动分析仪泄露电流检验过程》的测量过程，企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 技术质量部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 氨氮水质在线自动分析仪泄露电流检验过程，不确定度分析评定过程正确瞒着要求。 | 技术质量部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了编号SRS/CX19-2021《不合格管理控制程序》,对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置，现场验证了企业内审中发现的1项不符合项，于2021年7月28日整改结束已关闭。符合要求。 | 技术质量部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的编号SRS/CX20-2021《持续改进控制程序》执行。 | 技术质量部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查企业产品质量记录、安装调试均能使用法定计量单位。企业暂时没有强检检定计量器具，企业销售的产品不属于定量包装产品，符合要求。 | 技术质量部 | 否 |
| 15 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门为供销部。供销部负责建立《合格供方名录》，供销部和技术质量部分别负责建立和评价合格供方和合格服务方清单，并保存确认和评价记录。抽查技术质量部：对成都市计量检定测试院《合格供方调查、评价表》成都市计量检定测试院其中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为CNAS L2917，资质检测能力满足溯源要求。 | 技术质量部、供销部 | 否 |
| 16 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用《顾客满意度调差表》SRS/CLJL-04的方式进行顾客满意度调查 ，供销部能对顾客的意见和投诉能和相关门沟通。企业供销部负责外部顾客满意度调查、技术质量部负责内部顾客满意度调查。 查2021年4月28日技术质量部对全公司安装调试过程中的计量人员及使用测量设备的操作员工进行的内部顾客调查，发出4张调查表,收回4张，内部顾客满意度100%，目前企业顾客满意度良好，没有顾客投诉、纠纷处理等问题发生。 | 技术质量部/ 供销部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电量。2020年消耗 1.14吨标煤,不是重点用能单位。 | 行政部 | 否 |
| 18 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备1台件，实际配备1台件，配备率100%，满足要求。 | 行政部 | 否 |
| 19 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备：电表1块2.0级，准确度等级满足要求。 | 行政部 | 否 |
| 20 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业能源计量器具使用的正泰牌DTS634型三相电子式后付费电能表，由当地供电部门统一管理。 | 行政部 | 否 |
| 21 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程终端采集方式。行政部对电量消耗情况进行平衡、分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。满足要求。 | 行政部 | 否 |