项目编号：0137-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：宝鸡天王机械有限责任公司

审核员：                                                     审核日期：2021年8月17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施对内部和对甲方满意度调查评价。2021年外部顾客满意度95%，已达标。无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 已按文件规定将产品要求和工艺要求转化为计量要求，由技术部组织相关部门进行识别。有《计量要求导出记录》。 | 办公室 技术部 生产部. 品管部 |  |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司的计量目标共4项。 办公室已完成 2021年上半年度计量目标统计情况报表。 | 办公室 技术部 生产部. 品管部 |  |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 已于2021年08月05日进行了管理评审，管理评审由公司鲁鹏总经理主持，各部门负责人参加。 管理评审输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 管理评审共提出2项改进建议及措施，内容包括人员能力培训和测量设备标识等。 | 办公室 技术部 生产部. 品管部 |  |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 已对公司合格外部供方进行管理，品管部对主要外部供方进行了评价，查看了与江苏世通仪器检测服务有限公司签订的服务合同，附件有资质证明和能力证明材料，企业并对其进行了评价有记录，符合要求。 | 办公室 技术部 生产部. 品管部 |  |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。测量设备建立了台账，共计45台件均处于受控状态； 抽查生产部;编号4408050818，游标卡尺；编号99228，微米千分尺，编号155320，外径千分尺等7台件计量器具均有计量确认标识并经有效校准，校准机构为江苏世通仪器检测服务有限公司，详见《测量设备溯源抽查表》； 生产检验环境条件无特殊要求；查品管部综合检测室，环境要求为温度（20±5）℃，湿度（≤75）%RH。材质检验环境条件满足检验标准要求。 | 办公室 技术部 生产部. 品管部 |  |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 有计量确认程序。查《设备校准结果确认记录表》。 抽查：编号4408050818，游标卡尺；编号99228，微米千分尺，编号155320，外径千分尺等计量器具计量要求导出及计量确认记录，确认结果满足要求。详见《计量要求导出和计量验证记录表》 审核品管部发现，编号181151283三点内径千分尺没有依据2020年9月14日的校准结果实施验证；不符合GB/T19022标准条款7.1.1要求。 | 办公室 技术部 生产部. 品管部 | 是01 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 已制定《测量过程控制程序》；技术部识别《低倒档拨叉轴外圆检验测量过程》为关键测量过程。已对该过程已经识别过程的控制要求《关键测量过程有效性识别表》），已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。 已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。 | 办公室 技术部 生产部. 品管部 |  |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 已形成测量不确定度评定程序；查《测量不确定度评定记录》；公司关键测量过程已经分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。 详见《不确定度评定原始记录》。 | 办公室 技术部 生产部. 品管部 |  |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 2020-2021年度对顾客在产品绩效及质量反馈方面未发现投诉情况综合评分95分。 | 办公室 技术部 生产部. 品管部 |  |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2021年07月25日进行了内审，内审组由鲁刚、严伟两名内审员组成；现场查阅内审计划、记录、报告和整改资料。本次内审中发现1项不符合项，已整改完成。 | 办公室 技术部 生产部. 品管部 |  |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 有2021年测量管理体系监视计划，并按计划实施；公司定期对工艺纪律实施专项检查。对关键测量过程实施了统计技术。 | 办公室 技术部 生产部. 品管部 |  |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查阅《计量不合格控制程序》。对不合格的处置流程进行规定。 根据关键测量过程的过程监视记录，关键测量过程没有出现失控。未发现不合格测量设备； 针对上年度监督审核发现的不符合项、内部审核开出的不符合项全部完成了整改。 | 办公室 技术部 生产部. 品管部 |  |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司管理评审提出的两项改进措施全部进行了落实；梁春深、胥红红两人取得法士特公司材质分析合格证书。 | 办公室 技术部 生产部. 品管部 |  |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 公司没有属于强制检定的测量设备。 | 办公室 技术部 生产部. 品管部 |  |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 公司供能计量器具均有供能部门控制和管理。 | 办公室 技术部 生产部. 品管部 |  |
| 16 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 能源计量数据 | 2021年度用能折合标准煤172吨。不属于重点用能单位。 | 办公室 技术部 生产部. 品管部 |  |
| 17 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司测量管理体系认证证书用于企业形象宣传和供应商资格。 | 办公室 技术部 生产部. 品管部 |  |