编号：0094-2018-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 长沙肯贝科技有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质量部 | π尺 | P13020312 | Φ（200-315）mm | ±0.05mm | 金属线纹尺3等 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2021.6.10 | √ |
| 质量部 | π尺 | P13020316 | Φ（110-225）mm | ±0.05mm | 金属线纹尺3等 | 2021.6.10 | √ |
| 质量部 | 电子天平 | 6102138 | FA2004 | Ⅱ级 | 标准砝码F1 | 2021.6.10 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | CKB-021 | （0-200）mm | ±0.02mm | 量块 4等 | 2021.6.10 | √ |
| 质量部 | 外径千分尺 | CKB-049 | （25-50）mm | ±0.004mm | 量块 4等 | 2021.6.10 | √ |
| 质量部 | 钢卷尺 | JC01 | 10m | ±0.5mm | 标准钢卷尺 | 2021.6.10 | √ |
| 质量部 | 电子吊秤 | 180306 | 500㎏ | Ⅲ级 | 砝码M1等级 | 2021.6.10 | √ |
| 质量部 | 台称 |  2018406F | 100㎏ | Ⅲ级 | 砝码M1等级 | 2021.6.10 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：公司未建立计量标准，测量设备全部送至湖南航测检测技术服务有限公司检定、校准，抽查、抽查8台件测量设备符合量值溯源性管理的要求。 |
| 审核日期：2021年8月22日~8月 23 日 577475f2d71659eed95b546a81c2d41审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。