附录A

原材料中碳含量化学成分检验测量过程不确定度评定报告

1、测量过程
1.1测量方法：依据GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法》及仪器使用说明书和相关操作规范。

1.2环境条件：温度：（20-25）℃,湿度<70%RH。

1.3检测设备：ARL3460直读光谱仪

1.4被测对象：42CrMo样品  C:0.39%-0.45%。

1.5测量过程：将试样磨制好，按照直读光谱仪的操作规范对样品进行检测并给出样品中的C含量。

2、数学模型

y＝x+△y

y ——测量结果

x ——直读光谱仪的读数值

△y ——各种因素对测量结果的影响

3各输入量的标准不确定度评定

x的各影响量的大小很难用物理／数学方法分析，相互间关系也很复杂，只能用A类评定，让各影响值同时起作用，通过试验来评定它的综合影响；Δy的不确定度分量用B类评定。

3.1测量重复性引起的相对标准不确定度u(x)的评定

做A类评定试验：在本实验室内，在直读光谱仪的正常工作状态下，同一组人，用同一台设备，在相临近的时间内，对样品中的C含量独立、连续测量10次，得到10个试验数据汇于表1——试验数据汇总表：

表1——试验数据汇总表

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X(％） | 0.436 | 0.431 | 0.439 | 0.421 | 0.438 |
| n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X（％） | 0.423 | 0.421 | 0.421 | 0.442 | 0.425 |

各测量值的平均值 =0.4297％

标准不确定度分量 u(x)＝=0.0084％

3.2直读光谱仪的测量不确定度的影响分量u(y1)rel

由直读光谱仪的检定证书，直读光谱仪的不确定度U=0.003%，其为均匀分布，k=3，则由直读光谱仪本身引入的相对不确定分量为：

uy1rel=0.003%3=0.002%

3.3由标准物质证书给出的不确定度分量u(y2)rel=0.007 ％

4合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 相对标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 相对标准不确定度值（%） |
| --- | --- | --- |
| u(x−)rel | 测量重复性引入的不确定度影响分量 | 0.0084% |
| u(y1)rel | 测量设备引入的不确定度影响分量 | 0.002% |
| u(y2)rel | 标准物质引入的不确定度影响分量 | 0.007% |

4.3合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

=0.0084%

5相对扩展不确定度的计算

取ｋ＝2,  得 Urel＝k·ｕｃrel＝2×0.0084%＝0.017％

6测量结果的不确定度表示为：

y ＝0.430% ； Urel＝0.017％；ｋ＝2