编号：0155-2018-2019

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 德州联合石油科技股份有限公司 |  |  |  | 审核员 | 宋丽莉 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准装置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质量技术中心 | 直读光谱仪 | 6188 | ARL3460 | 波长准确性与重复性5чm | 发射光谱仪检定装置ICP发射光谱仪：Urel=2%，k=2；直读光谱仪：标准偏差S：（0.002～0.02）% | 山东省计量科学研究院 | 2018年11月28日 | √ |
| 质量技术中心 | 布氏硬度计 | 0241 | HB-3000 | 示值重复性0.9% | 布氏硬度计检定装置均匀度:≤（1.0%～2.0%） | 德州市产品检验检测研究院 | 2019年7月8日 | √ |
| 质量技术中心 | 多功能里氏硬度计 | 0034 | HLN-11A | 示值重复性3R | 里洛氏硬度计检定装置均匀度:≤9HL | 德州市产品检验检测研究院 | 2019年7月8日 | √ |
| 质量技术中心 | 金相显微镜 | 3140000406 | ZEISS | UREL=1.2%K=2 | L/100）um | 山东省黄河计量研究院 | 2019年04月01日 | √ |
| 质量技术中心 | 电子天平 | 21490204 | ALC-210.3 | 0．002g | F1等级 E2等级 | 德州市产品检验检测研究院 | 2019年6月7日 | √ |
| 质量技术中心 | 精密压力表 | 1901001 | (0-250)MPa | 0.4级 | 0.05级数字压力计标准装置 | 德州市产品检验检测研究院 | 2019年10月9日 | √ |
| 质量技术中心 | 耐震压力表 （0～40）MPa 1.6级别 0.05级数字 | 80759787 | (0-250)MPa | 1.6级 | 0.05级数字压力计标准装置 | 德州市产品检验检测研究院 | 2019年9月17日 | √ |
| 质量技术中心 | 游标卡尺（数显） | K19A011399 | （0～300）mm | 0.00mm | 4等；3等 | 德州市产品检验检测研究院 | 2019年4月9日 | √ |
| 质量技术中心 | 深度游标卡尺 | 06056677 | （0～200）mm | 0.02mm | 卡尺量具检定装置5等 | 德州联合石油科技股份有限公司 | 2019年10月10日 | √ |
| 质量技术中心 | 内径表 | 849387 | （35～50）mm | U=4.36um(k=2) | 指示表检定装置MPE：±4um | 德州联合石油科技股份有限公司 | 2019年10月8日 | √ |
| 审核综合意見： 查该公司《测量设备台账》，测量设备送德州市产品检验检测研究院、山东省计量科学研究院、山东省黄河计量研究院检定、校准，抽10台测量设备，经查其检定、校准证书 ，填写规范，符合要求。企业建立计量标准5项，游标卡尺、千分尺、百分表等量具仪表企业开展内部检定，查证书有效，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019年11月18日 下午至2019年11月19日 下午 (共1.5天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |