附录1：

防伪纸挺度测量过程测量不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：依据GB 22467.1-2008《防伪材料通用技术条件第 1 部分：防伪纸》,GB/T 22364《纸和纸板弯曲挺度的测定》及控制规范测定。

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：卧式电脑挺度测试仪， 测量范围(20～10000)mN，最大允许误差±1%mN， Urel=0.3% (k=2)。

1.4、被测对象：防伪纸挺度,（5-8）mN.m(即平均挺力（100-160）mN)。

1.5、测量过程：按照 GB/T 22364 纸和纸板弯曲挺度的测定，取样制成符合要求的试样。接通电源，根据启动仪器→显示器→清零，检查设备是否正常。再选择要做的试验方案，输入试样纸张测试方向。将试样夹持在试验机上，进入试验状态，直至试验结束并自动采集试验信息。试验完成后，先取下试样，记录实验数据。

2、数学模型：

ΔL=L                             （1）

式中：ΔL ---被测纸张挺力值

- --卧式电脑挺度测试仪挺力读数值

输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引入的标准不确定度u1的评定

输入量的不确定度u1主要来源于测量重复性，通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。在卧式电脑挺度测试仪的正常工作状态下，人员、设备相同，在相临近的时间内，连续进行10次测量活动，得到10个试验数据汇于表一。

表一

| 测试次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L测得值(mN) | 137 | 135 | 136 | 136 | 136 | 137 | 137 | 138 | 137 | 136 |

测得值的算术平均值：

= =136.5mN

单个测量值的实验标准差：

S==0.85mN

被测量估计值（x）标准不确定度分量u1：平时只测1次。

标准不确定度分量： =S=0.85mN

3.2、测量设备示值误差引入的不确定度影响分量

测量用测量设备（20~10000）mN卧式电脑挺度测试仪，其最大允许误差为±1% mN，在160mN时误差为±1%×160mN=±1.6mN，半宽为a=1.6mN。服从均匀分布，取k=，其标准不确定度分量为：

=1.63=0.92mN

4、标准不确定度汇总

4.1输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的标准不确定度 | 0.85mN |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.92mN |

4.2合成标准不确定度的计算

uC=u12+u22=0.852+0.922=1.255mN≈1.26mN

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2， 得

U=k·uc =2×1.26=2.52mN

6、测量不确定度的报告与表示

U=2.52mN  k=2

评定人：                             日期：2021年3月10日